SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Usługa modernizacji stanowisk do badań pojazdów |
| Opis zamówienia | WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI MODERNIZACJI STANOWISK DO BADAŃ POJAZDÓW: Modernizacja układu pomiarowego ITS nr 6/617/664 do badań odkształceń przegrody oddzielającej przestrzeń pasażerską od przestrzeni ładunkowej składającego się z rejestratora siły oraz przemieszczenia 0-500 mm (próbkowanie 100Hz) (o rozdzielczości 5N, 0,01 mm, błąd ≤0,02mm) (dla posiadanego czujnika siły 100kN) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27956:2009. Modernizacja mobilnego stanowiska oraz układu pomiarowego ITS nr 6/587/664 do badań odkształceń punktów kotwiczenia stosowanych do mocowania ładunków w przestrzeni bagażowej składającego się z rejestratora siły oraz przemieszczenia 0-100 mm (próbkowanie 100Hz) (o rozdzielczości 2N, 0,01 mm, błąd ≤0,02mm) (dla posiadanego czujnika siły 50kN) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27956:2009. Modernizacja stanowiska i układu pomiarowego ITS nr 6/620/664 do badania tylnych urządzeń zabezpieczających samochodów składającego się z rejestratora siły oraz przemieszczenia 0-500 mm (próbkowanie 100Hz) (o rozdzielczości 10N, 0,01 mm. błąd ≤0,02mm) (dla posiadanego czujnika siły 200kN). Zgodnie z ostatnią serią zmian do wymagań Regulaminu ONZ nr 58. W celu zapewnienia spełnienia wymagań wspomnianych przepisów należy umożliwić jednoczesną rejestrację siły oraz przemieszczeń we wszystkich wspomnianych przypadkach. Pomiar siły – przetwornik analogowo cyfrowy minimum 24 bitowy. Błąd pomiaru miernika w temperaturze 0-40oC, do którego dołączony będzie tensometryczny czujnik siły ≤ 0,035%. Pomiar przemieszczenia - sygnał cyfrowy kwadraturowy. Błąd toru pomiarowego przemieszczenia ≤ 0,02 mm. Zasilacz hydrauliczny z silnikiem elektrycznym o mocy ≤ 6 kW zasilanym napięciem 3x400VAC wraz z przewodami oraz złączami powinny być tak dobrane, aby zapewnione były wymagania w zakresie uzyskania wspomnianych wartości siły oraz dodatkowo wymagania w odniesieniu do czasu dla maksymalnego przemieszczenia przegrody określonego w normie ISO 27956:2009 (max. 2 sekundy). Oprogramowanie powinno umożliwiać zaprogramowanie w czasie procesu narastania, utrzymywania i zmniejszania siły. Oprogramowanie powinno umożliwiać rejestrację wyników z zadaną częstotliwością oraz w zadanym czasie i powinno zapewniać eksport wyników do plików TXT a wykresów do plików BMP. Posiadane czujniki siły, rejestratory oraz oprogramowanie wykonane zostały przez ZEPWN J. Czerwiński i wspólnicy – spółka jawna 05-270 Marki ul. Kołłątaja 8. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (Windows 7 lub Windows 10, min. dwurdzeniowym z procesorem min. 2GHz, pamięć RAM min. 4GB), a kopia oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. Wzorcowanie modernizowanych torów pomiarowych siły w kierunku rozciągania oraz ściskania w 10 punktach pomiarowych wraz z obrotem czujnika co 120o w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Wzorcowanie modernizowanych torów pomiarowych przemieszczeń w 10 punktach pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Wzorcowanie modernizowanego toru pomiaru czasu w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Gwarancja dla zmodernizowanego rejestratora układu pomiarowego wraz z oprogramowaniem min. 36 miesięcy od daty odbioru. Gwarancja dla nowego zmodernizowanego stanowiska do badania wytrzymałości punktów mocowania ładunków oraz gwarancja dla mocowania czujnika przemieszczenia przegrody ładunkowej względem nadwozia min. 36 miesięcy od daty odbioru. Gwarancja dla nowych czujników przemieszczenia wraz z okablowaniem min. 12 miesięcy od daty odbioru. Gwarancja dla zasilacza hydraulicznego wraz z aparaturą do sterowania silnikiem, zaworami proporcjonalnymi, przewodami oraz złączami min. 12 miesięcy od daty odbioru. Gwarancja dotyczy tylko nowych elementów zastosowanych w modernizowanych układach pomiarowych. Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu. Kontakt z Zamawiającym pod adresem e-mail: andrzej.wierzejski@its.waw.pl |
| Termin realizacji | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 12.03.2018 r. na adres e-mail: andrzej.wierzejski@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.