Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna zamawiającego dla wideoekstensometru.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie wideoekstensometru:

Wideoekstensometr jest wykorzystywany do bezkontaktowego pomiaru składowych stanu naprężenia/odkształcenia zarówno w temperaturze pokojowej, obniżonej jak i podwyższonej. Urządzenie jest przeznaczone do prowadzenia badań na różnych materiałach w postaci próbek o wymiarach typowych i  nie standardowych.

Wideoekstensometr powinien być wyposażony w wyjścia oraz odpowiedni interfejs pozwalające na komunikację oraz transmisję danych z zewnętrznym komputerem (układem akwizycji danych) bądź nadrzędnym systemem sterującym przebiegiem badań. W szczególności wideoekstensometr powinien współpracować w czasie rzeczywistym z serwohydraulicznymi maszynami wytrzymałościowymi firmy Instron będącymi na wyposażeniu CBM/ITS, tj. model 8802, model 8874 w ten sposób, by z ich pomocą można było zrealizować zaprogramowany test badawczy.

Szczegółowe wymagania techniczne wideoekstensometru:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość/zakres | Charakterystyka oferowana przez Wykonawcę, podać dokładną wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiar pola widzenia | Od wartości większej lub równej 20mm do mniejszej lub równej 500mm |  |
|  | Dokładność pomiarowa w kierunku osiowym i poprzecznym | Od wartości większej bądź równej 0.3m do mniejszej lub równej 30m |  |
|  | Rozdzielczość dla pomiarów w temperaturze otoczenia w kierunku osiowym i poprzecznym | Od wartości mniejszej lub równej 0.4 m do większej od 6.0m |  |
|  | Średnica rozpoznawanego przez przyrząd znacznika | Od wartości większej lub równej 0.5mm do większej od 4mm |  |
|  | Częstotliwość odczytu danych | Od wartości mniejszej lub równej 40Hz do większej od 60Hz |  |
|  | Pomiary w komorze środowiskowej w temperaturze | Od wartości większej lub równej -150°C do mniejszej bądź równej 500°C |  |

Wymagania w OPZ dla Videoekstensometru wraz z osprzętem

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- |
|  | Współpraca w czasie rzeczywistym z serwohydraulicznymi maszynami wytrzymałościowymi firmy Instron będącymi na wyposażeniu CBM/ITS, tj. model 8802, model 8874. |  |
|  | Kompatybilność z oprogramowaniem Bluehill 2. |  |
|  | Wykonywanie pomiarów w temperaturze otoczenia i podwyższonej (komora temperaturowa Instron typ. 3119-408). |  |
|  | Zintegrowany z maszynami Instron (8802, 8874) system mocowania do prowadzenia badań w temperaturze otoczenia i podwyższonej (komora temperaturowa Instron typ. 3119-408). |  |
|  | Układ eliminujący wpływ oświetlenia zewnętrznego na wyniki badań. |  |
|  | Układ utrzymujący stałą gęstość powietrza w strefie pomiarowej tj. zapewniający brak wpływu zmian gęstości powietrza w strefie pomiarowej na przebieg emitowanej i rejestrowanej fali świetlnej. |  |
|  | Karta kanału pomiarowego do systemów serii 8800 z możliwością sterowania maszyną 8874 w pętli sprzężenia zwrotnego. |  |
|  | Ekstensometryczny system kontrolno-pomiarowy do walidowania wyników badań w przypadku stosowania minipróbek. |  |
|  | Pomiar odkształcenia osiowego. |  |
|  | Pomiar odkształcenia poprzecznego. |  |
|  | Wyznaczanie następujących wielkości mechanicznych: |  |
|  | charakterystyka naprężenie-odkształcenie |  |
|  | moduł Younga |  |
|  | granica plastyczności |  |
|  | wytrzymałość doraźna na rozciąganie |  |
|  | wydłużenie |  |
|  | Deklaracja przekazania zamawiającemu świadectwa wzorcowania na etapie realizacji umowy |  |

Wykonawca powinien udzielić gwarancji na jakość i stałość parametrów pracy dostarczonego wideoekstensometru na okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić przeglądy, jeśli wymagane, oraz wszelkie niezbędne naprawy całkowicie na swój koszt. Do przeglądów mogą być wykorzystane części eksploatacyjne dostarczone w ramach dostawy. Pozostałe części niezbędne do przeglądów i napraw powinny być dostarczone na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien podać, w jaki sposób obsługa techniczna będzie zapewniona w ramach gwarancji. Działania związane z naprawą powinny rozpocząć się nie później niż po 3 dniach roboczych od wystąpienia Zamawiającego i zakończyć się niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 1A - Formularz do oceny oferty wg kryteriów oceny ofert – opis wykonawcy dla wideoekstensometru.

| Lp. | Nazwa parametru | WartoŚĆ/zakres | Liczba punktów | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) KOLUMNĘ wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiar pola widzenia | Od wartości większej lub równej 20mm do mniejszej lub równej 500mm |  |  |
|  |  | Większy lub równy 20mm do mniejszy lub równy 40mm | 2 |  |
|  |  | Większy od 40mm do mniejszy lub równy 60mm | 2 |  |
|  |  | Większy od 60mm do mniejszy lub równy 100mm | 2 |  |
|  |  | Większy od 100mm do mniejszy lub równy 200mm | 2 |  |
|  |  | Większy od 200mm do mniejszy lub równy 300mm | 2 |  |
|  |  | Większy od 300mm do mniejszy lub równy 400mm | 2 |  |
|  |  | Większy od 400mm do mniejszy lub równy 500mm | 2 |  |
|  | Dokładność pomiarowa w kierunku osiowym i poprzecznym | Od wartości większej bądź równej 0.3m do mniejszej lub równej 30m |  |  |
|  |  | Większa bądź równa 0.3 m do mniejsza lub równa 0.5m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 20mm do mniejszej lub równej 40mm | 3 |  |
|  |  | Większa od 0.5m do mniejsza lub równa 3m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 40mm do mniejszej lub równej 60mm | 3 |  |
|  |  | Większa od 0.8m do mniejsza lub równa 5m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 60mm do mniejszej lub równej 100mm | 3 |  |
|  |  | Większa od 1.5m do mniejsza lub równa 8m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 100mm do mniejszej lub równej 200mm | 3 |  |
|  |  | Większa od 2m do mniejsza lub równa 10m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 200mm do mniejszej lub równej 300mm | 3 |  |
|  |  | Większa od 2.5m do mniejsza lub równa 20m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 300mm do mniejszej lub równej 400mm | 3 |  |
|  |  | Większa od 3m do mniejsza lub równa 30m dla wymiaru pola widzenia o wartości większej lub równej 400mm do mniejszej lub równej 500mm | 3 |  |
|  | Rozdzielczość dla pomiarów w temperaturze otoczenia w kierunku osiowym i poprzecznym | Od wartości mniejszej lub równej 0.4 m do większej od 6.0m |  |  |
|  |  | Mniejsza lub równa 0.4m dla wymiaru pola widzenia większego lub równego 20mm do mniejszego bądź równego 40mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 0.4m do mniejsza lub równa 0.6m dla wymiaru pola widzenia większego od 40mm do mniejszego bądź równego 100mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 0.6m do mniejsza lub równa 1.5m dla wymiaru pola widzenia większego od 100mm do mniejszego bądź równego 200mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 1.5m do mniejsza lub równa 2.5m dla wymiaru pola widzenia większego od 200mm do mniejszego bądź równego 300mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 2.5m do mniejsza lub równa 4m dla wymiaru pola widzenia większego od 300mm do mniejszego bądź równego 400mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 4m do mniejsza lub równa 6m dla wymiaru pola widzenia większego od 400mm do mniejszego bądź równego 500mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 6m dla pola widzenia powyżej 500mm | 2 |  |
|  | Średnica rozpoznawanego przez przyrząd znacznika | Od wartości większej lub równej 0.5mm do większej od 4mm |  |  |
|  |  | Większa lub równa 0.5mm do mniejsza lub równa 1mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 1mm do mniejsza lub równa 2mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 2mm do mniejsza lub równa 3mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 3mm do mniejsza lub równa 4mm | 2 |  |
|  |  | Większa od 4 mm | 0 |  |
|  | Częstotliwość odczytu danych | Od wartości mniejszej lub równej 40Hz do większej od 60Hz |  |  |
|  |  | Mniejsza lub równa 40 Hz | 4 |  |
|  |  | Większa od 40Hz do mniejsza lub równa 50 Hz | 6 |  |
|  |  | Większa od 50 Hz do mniejsza lub równa 60 Hz | 8 |  |
|  |  | Większa od 60 Hz | 9 |  |
|  | Pomiary w komorze środowiskowej w temperaturze | Od wartości większej lub równej -150°C do mniejszej bądź równej 500°C |  |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C do niższa bądź równa -100°C | 0 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 100°C lecz mniejsza bądź równa 150°C | 2 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 150°C lecz mniejsza bądź równa 200°C | 4 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 200°C lecz mniejsza bądź równa 250°C | 6 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 250°C lecz mniejsza bądź równa 300°C | 8 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 300°C lecz mniejsza bądź równa 350°C | 10 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 350°C lecz mniejsza bądź równa 400°C | 12 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 400°C lecz mniejsza bądź równa 450°C | 14 |  |
|  |  | Większa lub równa -150°C i niższa lub równa -100°C do większa od 450°C lecz mniejsza bądź równa 500°C | 16 |  |

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę wideoekstensometru”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 811-32-31 do 39

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę wideoekstensometru” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………Zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Wykonawca, który chce być rozliczny w EURO musi podać kwotę netto w EURO. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć też na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. z dnia 2012-03-27 i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: ………………………………………………………………………………….Zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| Lp. | Elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert | ## Do wypełnienia przez wykonawcę Liczba miesięcy |
| --- | --- | --- |
| - 3 | Okres gwarancji | ……….miesięcy |

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Miejsce realizacji – siedziba Instytutu Transportu Samochodowego.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ .................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę wideoekstensometru” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę wideoekstensometru” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zmianami)

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych co najmniej 2 dostaw wideoekstensometrów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.).

| Nazwa podmiotu dokonującego dostawy: ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr referencji | Wartość dostawy (brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy wideoekstensometru; Adres. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)