Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna zamawiającego dla systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji:

System do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji jest wykorzystywany do wyznaczania polowych rozkładów naprężeń i odkształceń w czasie rzeczywistym. Urządzenie jest przeznaczone do prowadzenia badań na różnych materiałach w postaci próbek o wymiarach typowych i  nie standardowych.

System do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji powinien być wyposażony w wyjścia oraz odpowiedni interfejs pozwalające na komunikację oraz transmisję danych z zewnętrznym komputerem (układem akwizycji danych) bądź nadrzędnym systemem sterującym przebiegiem badań. W szczególności system do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji powinien współpracować w czasie rzeczywistym z serwohydraulicznymi maszynami wytrzymałościowymi firmy Instron będącymi na wyposażeniu CBM/ITS, tj. model 8802, model 8874 w ten sposób, by z ich pomocą można było zrealizować zaprogramowany test badawczy.

Szczegółowe wymagania techniczne systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji:

| Lp. | Wymagania minimalne dla systemu: Nazwa parametru | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość układu pomiarowego od wartości większej lub równej 60Hz do mniejszej lub równej 500Hz |  |
|  | Wartości graniczne rozdzielczości pomiarowej układu optycznego: |  |
|  | W kierunku osi X: od obszaru większa lub równa 900 [px] do większa lub równa 2400 [px] do mniejsza lub równa 2600 [px] |  |
|  | W kierunku osi Y: większa lub równa 900 [px] do mniejsza lub równa 1200 [px] do większa lub równa 2400 [px] do mniejsza lub równa 2600 [px] |  |
|  | Dokładność pomiaru odkształcenia od wartości większej lub równej 0.004% do mniejszej lub równej 0.016% |  |
|  | Zakres pomiaru odkształcenia od wartości większej lub równej 0.01m do mniejszej lub równej 1 000 000m |  |
|  | Współpraca w czasie rzeczywistym z serwohydraulicznymi maszynami wytrzymałościowymi firmy Instron będącymi na wyposażeniu CBM/ITS, tj. model 8802, model 8874. |  |
|  | Kompatybilność z oprogramowaniem Bluehill firmy Instron. |  |
|  | Wykonywanie pomiarów w temperaturze otoczenia i podwyższonej (komora temperaturowa Instron typ. 3119-408). |  |
|  | Zestaw uchwytów mechanicznych do 100 kN włącznie do maszyny Instron model 8802 niezbędnych do wykonywania kalibracji i badań w komorze temperaturowej Instron typ. 3119-408. |  |
|  | Wzorce kalibracyjne min. 3 sztuki dla próbek o wymiarach standardowych oraz nietypowych, płaskich i okrągłych z certyfikatami akredytowanego laboratorium. |  |
|  | Niezależny system mocowania z możliwością precyzyjnego pozycjonowania elementów systemu. |  |
|  | Komputer PC wraz z profesjonalnym stacjonarnym monitorem do zastosowań graficznych i modelem przenośnym. |  |
|  | Wbudowane źródło światła laserowego i monochromatycznego do pozycjonowania i prowadzenia badań. |  |
|  | Wyznaczanie pola przemieszczeń/odkształceń/naprężeń w dwuwymiarowym i trójwymiarowym układzie współrzędnych. |  |
|  | Określanie wartości odkształceń i naprężeń w dowolnym punkcie pomiarowym bądź wskazanym obszarze. |  |
|  | Generowanie zmian wielkości określanych w trakcie trwania testu w funkcji czasu. |  |
|  | Tworzenie zależności odkształcenie-naprężenie. |  |
|  | Możliwość badania elementów wielkogabarytowych o powierzchni pomiarowej min. 350×250 mm2. |  |
|  | Wyznaczanie prędkości przemieszczeń/odkształceń w układzie dwuwymiarowym i trójwymiarowym. |  |
|  | Karta obsługi sygnałów z tensometrów zintegrowana z cyfrowym kontrolerem maszyny Instron model 8874 umożliwiająca sterowanie maszyną w pętli sprzężenia zwrotnego. |  |
|  | Zapis danych w pliku kompatybilnym z oprogramowaniem MS Excel, Grapher, Dadisp. |  |
|  | Moduł do porównywania wyników z badań doświadczalnych z rezultatami z obliczeń numerycznych posiadanego oprogramowania Abaqus 6.11. |  |
|  | Certyfikaty dla algorytmów obliczeniowych programów systemu. |  |

Wykonawca powinien udzielić gwarancji na jakość i stałość parametrów pracy dostarczonego systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji na okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić przeglądy, jeśli wymagane, oraz wszelkie niezbędne naprawy całkowicie na swój koszt. Do przeglądów mogą być wykorzystane części eksploatacyjne dostarczone w ramach dostawy. Pozostałe części niezbędne do przeglądów i napraw powinny być dostarczone na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien podać, w jaki sposób obsługa techniczna będzie zapewniona w ramach gwarancji. Działania związane z naprawą powinny rozpocząć się nie później niż po 3 dniach roboczych od wystąpienia Zamawiającego i zakończyć się niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 1A - Formularz do oceny oferty wg kryteriów oceny ofert – opis wykonawcy dla systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji.

| Lp. | Nazwa parametru | WartoŚĆ/zakres |  | Liczba punktów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość układu pomiarowego | Od wartości większej lub równej 60Hz do mniejszej lub równej 500Hz |  |  |  | SPEŁNIA (S)/ NIE SPEŁNIA (NS) |  |
|  |  | Większa lub równa 60Hz do mniejsza lub równa 100Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 100Hz do mniejsza lub równa 140Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 140Hz do mniejsza lub równa 180Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 180Hz do mniejsza lub równa 220Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 220Hz do mniejsza lub równa 260Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 260Hz do mniejsza lub równa 300Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 300Hz do mniejsza lub równa 340Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 340Hz do mniejsza lub równa 380Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 380Hz do mniejsza lub równa 420Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 420Hz do mniejsza lub równa 460Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 460Hz do mniejsza lub równa 500Hz |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba punktów |  | 22 |  |  |  |
|  | Wartości graniczne rozdzielczości pomiarowej układu optycznego | W kierunku osi X: od obszaru większa lub równa 900 [px] do większa lub równa 2400 [px] do mniejsza lub równa 2600 [px] W kierunku osi Y: większa lub równa 900 [px] do mniejsza lub równa 1200 [px] do większa lub równa 2400 [px] do mniejsza lub równa 2600 [px] |  |  |  | SPEŁNIA (S)/ NIE SPEŁNIA (NS) | SPEŁNIA (S)/ NIE SPEŁNIA (NS) |
|  |  | W kierunku X | W kierunku Y | X | Y | X | Y |
|  |  | większa lub równa 900 [px] do mniejsza lub równa 1200 [px] | większa lub równa 900 [px] do mniejsza lub równa 1200 [px] | 0 | 0 |  |  |
|  |  | większa lub równa 1200 [px] do mniejsza lub równa 1400 [px] | większa lub równa 1200 [px] do mniejsza lub równa 1400 [px] | 1 | 1 |  |  |
|  |  | większa lub równa 1400 [px] do mniejsza lub równa 1600 [px] | większa lub równa 1400 [px] do mniejsza lub równa 1600 [px] | 2 | 2 |  |  |
|  |  | większa lub równa 1600 [px] do mniejsza lub równa 1800 [px] | większa lub równa 1600 [px] do mniejsza lub równa 1800 [px] | 3 | 3 |  |  |
|  |  | większa lub równa 2000 [px] do mniejsza lub równa 2200 [px] | większa lub równa 2000 [px] do mniejsza lub równa 2200 [px] | 4 | 4 |  |  |
|  |  | większa lub równa 2200 [px] do mniejsza lub równa 2400 [px] | większa lub równa 2200 [px] do mniejsza lub równa 2400 [px] | 5 | 5 |  |  |
|  |  | większa lub równa 2400 [px] do mniejsza lub równa 2600 [px] | większa lub równa 2400 [px] do mniejsza lub równa 2600 [px] | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba punktów (suma) |  | 42 |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru odkształcenia | Od wartości większej lub równej 0.004% do mniejszej lub równej 0.016% |  |  |  | SPEŁNIA (S)/ NIE SPEŁNIA (NS) (Wykonawca wybiera jedną graniczną wartość odpowiednia dla zaoferowanego urządzenia) |  |
|  |  | Większa od 0.004% do mniejsza lub równa 0.006% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Większa od 0.006% do mniejsza lub równa 0.008% |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Większa od 0.008% do mniejsza lub równa 0.01% |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Większa od 0.01% do mniejsza lub równa 0.12% |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Większa od 0.012% do mniejsza lub równa 0.014% |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa lub równa 0.014% do mniejsza lub równa 0.016% |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba punktów (suma) |  | 10 |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru przemieszczenia | Od wartości większej lub równej 0.01m do mniejszej lub równej 1 000 000m |  |  |  | SPEŁNIA (S)/ NIE SPEŁNIA (NS) (Wykonawca wybiera zakresy mierzonego przemieszczenia) |  |
|  |  | Większy lub równy 0.01m do mniejszy lub równy 0.1m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większy od 0.1m do mniejszy lub równy 1m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większy od 1m do mniejszy lub równy 10m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większy od 10m do mniejszy lub równy 100m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większy od 100m do mniejszy lub równy 1 000m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większy od 1 000m do mniejszy lub równy 10 000m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większy od 10 000m do mniejszy lub równy 1 000 000m |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba punktów (suma) |  | 14 |  |  |  |
|  | Liczba wejść analogowych urządzenia sterującego | Od wartości większej lub równej 2 kanały do mniejszej lub równej 10 kanałów |  |  |  | SPEŁNIA (S)/ NIE SPEŁNIA (NS) |  |
|  |  | Większa lub równa 2 do mniejsza lub równa 4 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Większa od 4 do mniejsza lub równa 6 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Większa od 6 do mniejsza lub równa 8 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Większa od 8 do mniejsza lub równa 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba punktów (suma) |  | 12 |  |  |  |

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 811-32-31 do 39

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………Zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Wykonawca, który chce być rozliczny w EURO musi podać kwotę netto w EURO. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć też na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. z dnia 2012-05-23 i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: ………………………………………………………………………………….Zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| Lp. | Elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert | ## Do wypełnienia przez wykonawcę Liczba miesięcy |
| --- | --- | --- |
| - 3 | Okres gwarancji | ……….miesięcy |

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Miejsce realizacji – siedziba Instytutu Transportu Samochodowego.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ .................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zmianami)

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych co najmniej 2 dostaw systemów do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.).

| Nazwa podmiotu dokonującego dostawy: ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr referencji | Wartość dostawy (brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia); Adres. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)