Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania próbek materiałograficznych wraz z oprogramowaniem.

Specyfikacja techniczna prasy do inkludowania na gorąco

| Lp. | Charakterystyka wymagana | Charakterystyka oferowana: parametry i/lub informacja o spełnianiu – do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczna, jednocylindrowa prasa do inkludowania próbek materiałograficznych techniką na gorąco. |  |
|  | Cylinder o średnicy 30 mm. |  |
|  | Urządzenie powinno być przystosowane do pracy z zespołami cylindrów o średnicy od 25 do 50 mm. Wymiana zespołu cylindra powinna być możliwa do wykonania bezpośrednio przez użytkownika, a detekcja rozmiaru podłączonego cylindra i rekalkulacja parametrów procesu powinny być automatyczne. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w wodny układ chłodzenia w obiegu zamkniętym (sterowany automatycznie). |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w bazę danych z możliwością zaprogramowania i zapisania parametrów dla minimum 15 metod użytkownika. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w oprogramowanie sterujące do inkludowania także próbek delikatnych i porowatych |  |
|  | Kontrola całego procesu inkludowania powinna być automatyczna a regulowane nastawy powinny obejmować zakresy: - ciśnienia 50 – 350 bar, - czasu grzania 1-15 min, - czasu chłodzenia 1-15 min, - temperatury grzania 80-180°C. Ponadto powinna być zapewniona możliwość regulacji temperatury cylindra w trybie czuwania w zakresie 20-60oC a także wybór poziomów intensywności chłodzenia. |  |
|  | Powinno być zapewnione sterowanie prasą z panela sterującego |  |
|  | Tryb uruchomienia i zakończenia procesu inkludowania powinny być sygnalizowane. |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać w przyszłości doposażenie o półautomatyczny dozownik żywicy, z regulacją ilości dozowania |  |
|  | Wymagane media do pracy: tylko zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz |  |
|  | Urządzenie powinno być objęte 24 miesięczną gwarancją |  |
|  | Powinien być zapewniony autoryzowany serwis urządzenia w Polsce w ciągu maksimum 72h. |  |
|  | Naprawa usterki powinna być dokonana w ciągu maksimum 30 dni kalendarzowych |  |
|  | Wykonawca zapewni kompleksowe szkolenie dla 4 pracowników Zamawiającego. Szkolenie obejmie zakresem konstrukcję, sposoby obsługi i użytkowania prasy do inkludowania próbek materiałograficznych, a także obsługę oprogramowania. Wymiar szkolenia -32h. Szkolenie zakończy się w okresie 1 miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego, że aparatura została dostarczona do Zamawiającego w sposób prawidłowy. |  |
|  | Termin realizacji zamówienia w ciągu 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Załącznik nr 2- Wzór umowy

UMOWA nr ………….

Zawarta w Warszawie w dniu  ……………2012 r. pomiędzy:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa (tel. 22 43-85-400), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000130051, nr NIP: 525-00-08-382, nr REGON: 000127692, reprezentowanym przez:

- Dyrektor ITS – dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego

- zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………..pod adresem …………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w……………………………………………………………………………., ………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

- zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

    - sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania próbek materiałograficznych, w dalszej części umowy zwanej aparaturą badawczą, wraz z oprogramowaniem. Podstawowe wymagania dotyczące aparatury badawczej oraz oprogramowania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i pozostają zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………..

    - kompleksowa obsługa serwisowa aparatury badawczej w zakresie udzielenia gwarancji jakości.

    - Udostępnienie nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania do obsługi aparatury badawczej  w okresie gwarancyjnym, jeśli takie aktualizacje się pojawią.

    - kompleksowe przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Przeniesienie prawa własności aparatury badawczej na Zamawiającego nastąpi w momencie podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

- Strony zobowiązują się do wykonania zobowiązań wzajemnych.

§ 2 PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji umowy każda ze Stron wyznacza swoich Przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego:

Imię, nazwisko: dr hab. inż. Krystyna Pietrzak

E-mail: krystyna.pietrzak@its.waw.pl

Tel.:  (22) 43-85-301

Ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ……………………………….

E-mail: …………………………………………

Tel.:  ……………………………………………..

- W przypadku zmiany osób upoważnionych do bieżących kontaktów Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.

§3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji dostawy wynosi 8 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.

- O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wysyłając informację o planowanej dacie dostawy: faxem (nr 22/43-85-401) oraz pocztą elektroniczną na adres: krystyna.pietrzak@its.waw.pl

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 lit. i) umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę jednorazowo, w komplecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego. Koszt opakowania i ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Dostawa powinna być zrealizowana w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą badawczą:

- Karty gwarancyjne, które zostaną podpisane po odbiorze końcowym,

- Dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,

- Kopie odpowiednich dokumentów lub oświadczenie dostawcy o spełnieniu obowiązujących wymagań, określonych w dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń niskonapięciowych- oznaczenie CE.

- kompletną dokumentację i instrukcję użytkowania aparatury badawczej.

Zamawiający potwierdzi odbiór  w/w dokumentów w protokole odbioru końcowego.

- Szkolenie dla 4 pracowników Zamawiającego odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony umowy w wymiarze 32 godzin (maksymalnie 8 godzin dziennie). Szkolenie zakończy się nie później niż w okresie 1 miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie obejmie w szczególności: konstrukcję, sposoby obsługi i użytkowania dostarczonej aparatury badawczej, a także obsługę oprogramowania.

- Warunkiem przystąpienia przez Strony umowy do szkolenia jest podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uważać się będzie dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy protokołu ze szkolenia - potwierdzającego, że przedmiot umowy został zrealizowany w całości.

- Czynności podpisania protokołów, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 mowy, w imieniu Zamawiającego dokona dr hab. inż. Krystyna Pietrzak, a w imieniu Wykonawcy………………………..

§4 WARTOŚĆ UMOWY

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w szczególności w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………….. zł (słownie………………………………………………………………… groszy), w tym podatek VAT wynosi ……………………….. zł (słownie: …………………………………….…….). Kwota powyższa obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności aparatury badawczej, koszt oprogramowania do obsługi aparatury badawczej, dostarczenie aparatury badawczej wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie, koszty opłat celnych, koszt odbioru końcowego oraz koszt przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Kwota obejmuje także wszystkie inne koszty takie jak opłaty i podatki, w tym koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty.

- Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, że posiadają odpowiednie środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia.

§5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4  ust. 1.

- Podstawą do rozliczenia umowy są faktura wraz z protokołem odbioru końcowego oraz protokołem ze szkolenia podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, do której załączona będzie kopia protokołu odbioru końcowego oraz kopia protokołu ze szkolenia,  podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu ze szkolenia bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z kopiami protokołu odbioru końcowego oraz protokołu ze szkolenia wpłaci wynagrodzenie określone w niniejszej umowie na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80 ; 03-301 Warszawa

Regon 000127692

NIP 525-00-08-382

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku  Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich/EURO ( zgodnie z ofertą ), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§7 OPAKOWANIE

Dostawa aparatury badawczej wraz z oprogramowaniem zostanie zrealizowana przez Wykonawcę z użyciem zwyczajowego opakowania zabezpieczającego tego rodzaju aparaturę przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§8 GWARANCJA

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczona aparatura badawcza jest fabrycznie nowa i nieużywana.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonej aparatury badawczej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Gwarantowany czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie/awarię wynosi 72 godziny. Jako czas reakcji Strony umowy rozumieją czas niezbędny Wykonawcy na przyjęcie zgłoszenia.

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia/awarii wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca do protokołu odbioru końcowego załącza dane niezbędne do ważności gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszystkie, wykryte podczas eksploatacji aparatury badawczej usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie ich poprawnego tj. zgodnego z instrukcją użytkowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu (w siedzibie Zamawiającego) i konieczności dostarczenia aparatury badawczej do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia w/w aparatury, do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

- W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonej aparatury badawczej będzie dłuższy niż 2 miesiące lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt w/w aparaturę na nową, taką samą lub inną uzgodnioną z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności związanych z naprawami gwarancyjnymi oraz z ewentualną wymianą aparatury badawczej lub jej podzespołów na nowe, ich wysyłką, wraz z ubezpieczeniem, łącznie z odprawą celną i czynnościami na granicy we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.

- Gwarancja obejmuje tylko roszczenia dotyczące wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. W przypadku wymiany lub naprawy okres gwarancji na aparaturę badawczą zostanie przedłużony o czas trwania wymiany lub naprawy gwarancyjnej.

- Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, wszystkie koszty czynności gwarancyjnych, w tym takie jak koszty przejazdu i pobytu serwisu u Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie w kwestii upoważnienia producenta do reprezentacji lub przedstawicielstwa.

§9 KARY UMOWNE WYPOWIEDZENIE UMOWY

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w  § 4 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu dostawy, lub niespełnienia wymagań co do odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy i gdy Zamawiający oświadczy na piśmie, iż rozwiązuje w ten sposób umowę, Wykonawca w ciągu 14 dni od terminu takiego rozwiązania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy ustalonej należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od niezapłaconej faktury.

§10 SIŁA WYŻSZA

- Strony zwolnione są czasowo ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli niemożliwość ich realizacji spowodowana jest siłą wyższą.

- Przypadki siły wyższej są zdefiniowane jako przypadki o charakterze niezwykłym, które wystąpiły po podpisaniu umowy, były niemożliwe do przewidzenia przez strony oraz znajdują się poza kontrolą stron.

- Warunkiem powołania się na siłę wyższą jest natychmiastowe powiadomienie listem poleconym drugiej strony o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i jej ustąpieniu.

§11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie sytuacje sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o postanowienia niniejszej umowy będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zakazuje się jakichkolwiek zmian postanowień umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy zmiana ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany adresów siedziby lub adresów kontaktowych należy podawać niezwłocznie.

Zamawiający						Wykonawca

……….…………………			                 		…………..………………

Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna i formularz do oceny jakości technicznej

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania próbek materiałograficznych wraz z oprogramowaniem.

Specyfikacja techniczna prasy do inkludowania na gorąco

| Lp. | Charakterystyka wymagana | Charakterystyka oferowana: parametry i/lub informacja o spełnianiu – do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczna, jednocylindrowa prasa do inkludowania próbek materiałograficznych techniką na gorąco. |  |
|  | Cylinder o średnicy 30 mm. |  |
|  | Urządzenie powinno być przystosowane do pracy z zespołami cylindrów o średnicy od 25 do 50 mm. Wymiana zespołu cylindra powinna być możliwa do wykonania bezpośrednio przez użytkownika, a detekcja rozmiaru podłączonego cylindra i rekalkulacja parametrów procesu powinny być automatyczne. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w wodny układ chłodzenia w obiegu zamkniętym (sterowany automatycznie). |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w bazę danych z możliwością zaprogramowania i zapisania parametrów dla minimum 15 metod użytkownika. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w oprogramowanie sterujące do inkludowania także próbek delikatnych i porowatych |  |
|  | Kontrola całego procesu inkludowania powinna być automatyczna a regulowane nastawy powinny obejmować zakresy: - ciśnienia 50 – 350 bar, - czasu grzania 1-15 min, - czasu chłodzenia 1-15 min, - temperatury grzania 80-180°C. Ponadto powinna być zapewniona możliwość regulacji temperatury cylindra w trybie czuwania w zakresie 20-60oC a także wybór poziomów intensywności chłodzenia. |  |
|  | Powinno być zapewnione sterowanie prasą z panela sterującego |  |
|  | Tryb uruchomienia i zakończenia procesu inkludowania powinny być sygnalizowane. |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać w przyszłości doposażenie o półautomatyczny dozownik żywicy, z regulacją ilości dozowania |  |
|  | Wymagane media do pracy: tylko zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz |  |
|  | Urządzenie powinno być objęte 24 miesięczną gwarancją |  |
|  | Powinien być zapewniony autoryzowany serwis urządzenia w Polsce w ciągu maksimum 72h. |  |
|  | Naprawa usterki powinna być dokonana w ciągu maksimum 30 dni kalendarzowych |  |
|  | Wykonawca zapewni kompleksowe szkolenie dla 4 pracowników Zamawiającego. Szkolenie obejmie zakresem konstrukcję, sposoby obsługi i użytkowania prasy do inkludowania próbek materiałograficznych, a także obsługę oprogramowania. Wymiar szkolenia -32h. Szkolenie zakończy się w okresie 1 miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego, że aparatura została dostarczona do Zamawiającego w sposób prawidłowy. |  |
|  | Termin realizacji zamówienia w ciągu 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny

..................................................................................................................................................................................................................................

- adres

..................................................................................................................................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ........................................................................................................................................................................................................................

- adres elektroniczny ........................................................................................................................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania próbek materiałograficznych wraz z oprogramowaniem” - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto:……………………………………………………………………………………………………......ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena netto stanowi równowartość …………………………………………………..………………Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto stanowi równowartość …………………………………………………..…………….Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Płatność powinna nastąpić w walucie ………..……………….(Złoty / EURO – wybrane wpisać).

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 8 tygodni 56 od dnia podpisania umowy;

- Nazwa/numer seryjny prasy do inkludowania próbek materiałograficznych ………………………………………………………………………………………………………………………………

- Udzielimy gwarancji, która jest nie mniejsza niż 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

- Miejsce realizacji i warunki płatności są określone we wzorze umowy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ ................................................................................

Dokumenty wymienione w p. ......................... stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

..........................dnia...............      Podpisano .............................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania próbek materiałograficznych wraz z oprogramowaniem” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia..........................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania próbek materiałograficznych wraz z oprogramowaniem” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759)

...........................................dnia..........................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw

| Nazwa wykonawcy ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr referencji | Wartość dostawy (cena brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy dostawy, Adres. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru końcowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru końcowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- Komisja w składzie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

| - Lp. | - Nazwa przedmiotu umowy lub modułu lub urządzenia | - Nr seryjny | - Okres gwarancji do dnia | - Instrukcja obsługi w j. polskim | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami opisanymi w umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8 – Wzór protokołu ze szkolenia

....................., dnia ........................

Protokół ze szkolenia

- Miejsce szkolenia: ……………………………………………………………………………….

- Data szkolenia: ……………………………

- Firma Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Firma Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Zakres szkolenia:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Prowadzący szkolenie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Uczestnicy szkolenia:

- 1.………………………………………………………………………………………………….

- 2.………………………………………………………………………………………………….

- 3.………………………………………………………………………………………………….

- 4.………………………………………………………………………………………………….

- 5.………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie przydatności szkolenia:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie kompletno ści szkolenia:

- Tak*( 32h )

- Nie*

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić