Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna (formularz do oceny jakości technicznej)

Zestaw aparaturowy składający się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens).

Zestaw aparaturowy składający się z:

1. Automatycznego lepkościomierza przystosowanego do pomiaru lepkości kinematycznej produktów naftowych, produktów ciemnych i przeźroczystych zgodny z normą ASTM D 445, PN-EN ISO 3104 z łaźnią umożliwiającą wykonanie dwóch niezależnych pomiarów jednocześnie.

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Pomiar w temperaturach od -40°C do 100°C ze stabilizacją temperatury łaźni na całej długości kapilary o odchyleniu ±0,01°C lub mniejszym od zadanej temperatury. |  |
| Mocowanie w łaźni musi zapewnić pionowe ustawienie 2 kapilar. |  |
| Ilość olej do łaźni – do 20 litrów |  |
| Możliwość pomiaru czasu przepływu próbki przez kapilary z dokładnością do 0,1s lub lepszą w przedziałach czasowych od 200-1000s |  |
| Zewnętrzny system chłodzenia dla niskich temperatur pomiaru (-40°C) |  |
| W skład lepkościomierza wchodzić muszą szklane kapilary Ubbelohde’a z wiszącym meniskiem, spełniające wymagania norm ASTM D 446, ISO 3105 w ilości co najmniej 4 sztuk |  |
| Aparat powinien automatycznie myć kapilary po wykonanym badaniu dwoma rozpuszczalnikami i je wysuszyć. |  |
| Dodatkowo w skład automatycznego lepkościomierza wchodzić powinien: - komputer z oprogramowaniem sterującym, - czujnik poziomu zlewek (przewód długości 2 m lub dłuższy) w zbiorniku zrzutowym o pojemności min 5 litrów, - pompa ssąco tłocząca (rozpuszczalnik) wbudowana w aparat. |  |
| Aparat powinien być wyposażony w monitorowanie obecności rozpuszczalników z sygnalizacją ich braku oraz w funkcję wielopunktowej kalibracji temperatury łaźni. |  |
| Minimalne wymagania dla oprogramowania sterującego: - tworzenie parametrów testu (czas termostatowania, ilość pomiarów, ilość cykli mycia, czas suszenia) dla różnych rodzajów próbek; - obliczanie wartości statystycznych oraz indeksu lepkości; - obliczające korekty na grawitację oraz energię; - obliczanie lepkości dynamicznej na podstawie zmierzonej lepkości kinematycznej oraz wprowadzonej gęstości. |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

2. Automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej zapewniającego badanie wg norm ASTM D 86 oraz PN EN ISO 3405 (dla grup 1-4).

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Aparat musi być dostarczony kompletny, gotowy do pracy. |  |
| - Automatyczny elektryczny system podgrzewania kolby destylacyjnej. |  |
| Zintegrowany automatyczny system chłodzący. |  |
| Automatyczny system odczytu objętości destylatu. |  |
| Automatyczny system gaśniczy. |  |
| Zintegrowany układ korka z termometrem próbki. |  |
| System umożliwiający pomiar objętości próbki przed rozpoczęciem destylacji. |  |
| Automatyczne rozpoznawanie rodzaju płytki grzejnej. |  |
| Okapnik zintegrowany z rurą skraplacza. |  |
| Aparat musi być wyposażony w czujnik temperatury z wbudowaną pamięcią przechowującą poprawki kalibracyjne czujnika, które są automatycznie odczytywane przez destylarkę. |  |
| Wynik destylacji musi być automatycznie korygowany z uwzględnieniem poprawek czujnika temperatury. |  |
| Automatyczne mierzenie ciśnienia atmosferycznego oraz pozostałości po destylacji i uwzględnianie otrzymanych wartości do automatycznego obliczania poprawek na ciśnienie atmosferyczne i straty destylacyjne. |  |
| Automatyczne dobieranie parametrów destylacji dla nieznanych próbek po zadeklarowaniu grupy destylacyjnej od 1 do 4. |  |
| Automatyczne obliczenia: poprawki na ciśnienie atmosferyczne, poprawki na straty destylacyjne. |  |
| Zasilanie prądem zmiennym 230 V. |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

3. Automatyczny aparat z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens) zgodnie z: PN EN 22719, ISO 2719, DIN 51 758, ASTM D93.

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Termiczna detekcja temperatury zapłonu. |  |
| Wyposażenie w grzałkę oraz płaszcz o kształcie całkowicie zgodnym z wymaganiami normy ASTM /ISO. |  |
| Automatyczna korekcja wyników w odniesieniu do standardowego ciśnienia atmosferycznego. |  |
| Co najmniej 9 programów testowych w tym co najmniej 6 wczytanych fabrycznie i co najmniej 3 tworzone przez użytkownika. |  |
| Wewnętrzna pamięć ostatniego wyniku testu. |  |
| Wbudowany czujnik przeciwpożarowy z sygnałem dźwiękowym i wyjściem do podłączenia alarmu zewnętrznego. |  |
| Wbudowany wentylator chłodzący stanowisko testowe. |  |
| Aparat musi być wyposażony w program szybkiego testu przeszukiwania w przypadku nieznanego punktu zapłonu. |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

UMOWA nr ………../2013

Zawarta w Warszawie w dniu  ………………………... pomiędzy:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa (tel. 22 43-85-400), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000130051, nr NIP: 525-00-08-382, nr REGON: 000127692, reprezentowanym przez:

- Dyrektor ITS – dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego

- zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………..pod adresem …………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w……………………………………………………………………………., ………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

- zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

    - Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zestawu aparaturowego składającego się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens), w dalszej części umowy zwanego aparaturą badawczą. Podstawowe wymagania dotyczące aparatury badawczej zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i pozostają zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………….

    - kompleksowe przeszkolenie maksymalnie 5 pracowników Zamawiającego w zakresie określonym w § 3 ust. 8 niniejszej umowy.

    - kompleksowa obsługa serwisowa dostarczonej aparatury badawczej w zakresie:

      - udzielenia gwarancji jakości;

      - konsultacji w sprawach dotyczących użytkowania aparatury badawczej.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Przeniesienie prawa własności aparatury badawczej na Zamawiającego nastąpi w momencie podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

- Strony zobowiązują się do wykonania zobowiązań wzajemnych.

§ 2 PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji umowy każda ze Stron wyznacza swoich Przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego:

Imię, nazwisko: Ewa Rostek

E-mail: ewa.rostek@its.waw.pl

Tel.:  (22) 43-85-325

Ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ………………………

E-mail: …………………………………

Tel.:  ……………………………………..

- W przypadku zmiany osób upoważnionych do bieżących kontaktów Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.

§3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 120 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wysyłając informację o planowanej dacie dostawy: faxem (nr 22/43-85-401) lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.rostek@its.waw.pl.

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 lit. a) umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę jednorazowo, w komplecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego. Koszt opakowania i ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Dostawa powinna być zrealizowana w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą badawczą:

- Karty gwarancyjne, które zostaną podpisane po odbiorze końcowym,

- Kopie odpowiednich dokumentów lub oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązujących wymagań, określonych w dyrektywach w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (CE).

- Dwa egzemplarze instrukcji użytkowania aparatury badawczej w języku polskim

Zamawiający potwierdzi odbiór  w/w dokumentów w protokole odbioru końcowego.

- Po dostarczeniu, Wykonawca przeprowadzi montaż i uruchomienie aparatury badawczej oraz wykona badania wstępne, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego po montażu i uruchomieniu aparatury badawczej W ramach odbioru końcowego Wykonawca wspólnie z wyznaczonym przez Zamawiającego personelem Zamawiającego przeprowadzi badania wstępne - testy niezbędne do oceny braku uszkodzeń zewnętrznych i prawidłowego działania, w tym wykona testy: PM – CRM ok. 60 st. C, Destylacja Grupa IV, Lepkość (2 wzorce lepkości -40 st. C, +100 st. C). Miejsce testów wskaże i zabezpieczy Zamawiający. Na podstawie wyników tych testów Wykonawca jest zobowiązany wykazać ich zgodność z parametrami, wymaganiami i charakterystyką przedmiotu umowy. Pozytywny odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Warunkiem przystąpienia przez Strony umowy do szkolenia jest podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie większej niż 5 pracowników. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony umowy w wymiarze 12 godzin (maksymalnie 4 godziny dziennie). Szkolenie zakończy się nie później niż w okresie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie obejmie w szczególności: konstrukcję, sposoby obsługi i użytkowania dostarczonej aparatury badawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu z pracowników imienne zaświadczenie potwierdzające ich przeszkolenie, w zakresie o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uważać się będzie dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy protokołu ze szkolenia - potwierdzającego, że przedmiot umowy został zrealizowany w całości.

- Czynności podpisania protokołów, o których mowa w ust. 6 i 10 niniejszego paragrafu, w imieniu Zamawiającego dokona ………………………, a w imieniu Wykonawcy ……………………………..

§4 WARTOŚĆ UMOWY

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w szczególności w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………….. zł (słownie: ………………………………….. ………./100), w tym podatek VAT wynosi ……………………..  zł (słownie: ……………………………. ……../100). Kwota powyższa obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności aparatury badawczej, dostarczenie aparatury badawczej do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie, koszt wykonania badań wstępnych, koszty opłat celnych, koszt odbioru końcowego oraz koszt przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Kwota obejmuje także wszystkie inne koszty takie jak opłaty i podatki, w tym koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty.

- Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, że posiadają odpowiednie środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, do której załączona będzie kopia protokołu odbioru końcowego oraz kopia protokołu ze szkolenia,  podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu ze szkolenia bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z kopiami protokołu odbioru końcowego oraz protokołu ze szkolenia wpłaci wynagrodzenie określone w niniejszej umowie na rachunek Wykonawcy ……………………………………………………..

- Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80 ; 03-301 Warszawa

Regon 000127692

NIP 525-00-08-382

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku  Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§6 OPAKOWANIE

Dostawa aparatury badawczej zostanie zrealizowana przez Wykonawcę z użyciem zwyczajowego opakowania zabezpieczającego tego rodzaju aparaturę przed uszkodzeniem w czasie transportu.

.

§7 GWARANCJA

- Wykonawca gwarantuje, ze dostarczona aparatura badawcza jest fabrycznie nowa i nieużywana.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonej aparatury badawczej na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Gwarantowany czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie/awarię wynosi 24 godziny. Jako czas reakcji Strony umowy rozumieją czas niezbędny Wykonawcy na przyjęcie zgłoszenia i podjęcie działań serwisowych.

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia/awarii wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca do protokołu odbioru końcowego załącza dane niezbędne do ważności gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszystkie, wykryte podczas eksploatacji aparatury badawczej usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie ich poprawnego tj. zgodnego z instrukcją użytkowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu (w siedzibie Zamawiającego) i konieczności dostarczenia aparatury badawczej do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia w/w aparatury, do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

- W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonej aparatury badawczej będzie dłuższy niż 2 miesiące lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt w/w aparaturę na nową, taką samą lub inną uzgodnioną z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności związanych z naprawami gwarancyjnymi oraz z ewentualną wymianą aparatury badawczej lub jej podzespołów na nowe, ich wysyłką, wraz z ubezpieczeniem, łącznie z odprawą celną i czynnościami na granicy we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.

- Gwarancja obejmuje tylko roszczenia dotyczące wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. W przypadku wymiany lub naprawy okres gwarancji na aparaturę badawczą zostanie przedłużony o czas trwania wymiany lub naprawy gwarancyjnej.

- Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, wszystkie koszty czynności gwarancyjnych, w tym takie jak koszty przejazdu i pobytu serwisu u Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie w kwestii upoważnienia producenta do reprezentacji lub przedstawicielstwa.

§8 KARY UMOWNE WYPOWIEDZENIE UMOWY

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w  § 4 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu realizacji przedmiotu umowy, lub niespełnienia wymagań co do odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy i gdy Zamawiający oświadczy na piśmie, iż rozwiązuje w ten sposób umowę, Wykonawca w ciągu 14 dni od terminu takiego rozwiązania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy ustalonej należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od niezapłaconej faktury.

§9 SIŁA WYŻSZA

- Strony zwolnione są czasowo ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli niemożliwość ich realizacji spowodowana jest siłą wyższą.

- Przypadki siły wyższej są zdefiniowane jako przypadki o charakterze niezwykłym, które wystąpiły po podpisaniu umowy, były niemożliwe do przewidzenia przez strony oraz znajdują się poza kontrolą stron.

- Warunkiem powołania się na siłę wyższą jest natychmiastowe powiadomienie listem poleconym drugiej strony o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i jej ustąpieniu.

§10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie sytuacje sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o postanowienia niniejszej umowy będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zakazuje się jakichkolwiek zmian postanowień umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy zmiana ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany adresów siedziby lub adresów kontaktowych należy podawać niezwłocznie.

Zamawiający						Wykonawca

……….…………………			                 		…………..…………..

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna oraz formularz do oceny jakości technicznej

1. Automatyczny lepkościomierz przystosowany do pomiaru lepkości kinematycznej produktów naftowych, produktów ciemnych i przeźroczystych zgodny z normą ASTM D 445, PN-EN ISO 3104 z łaźnią umożliwiającą wykonanie dwóch niezależnych pomiarów jednocześnie.

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Pomiar w temperaturach od -40°C do 100°C ze stabilizacją temperatury łaźni na całej długości kapilary o odchyleniu ±0,01°C lub mniejszym od zadanej temperatury. |  |
| Mocowanie w łaźni musi zapewnić pionowe ustawienie 2 kapilar. |  |
| Ilość olej do łaźni – do 20 litrów |  |
| Możliwość pomiaru czasu przepływu próbki przez kapilary z dokładnością do 0,1s lub lepszą w przedziałach czasowych od 200-1000s |  |
| Zewnętrzny system chłodzenia dla niskich temperatur pomiaru (-40°C) |  |
| W skład lepkościomierza wchodzić muszą szklane kapilary Ubbelohde’a z wiszącym meniskiem, spełniające wymagania norm ASTM D 446, ISO 3105 w ilości co najmniej 4 sztuk |  |
| Aparat powinien automatycznie myć kapilary po wykonanym badaniu dwoma rozpuszczalnikami i je wysuszyć. |  |
| Dodatkowo w skład automatycznego lepkościomierza wchodzić powinien: - komputer z oprogramowaniem sterującym, - czujnik poziomu zlewek (przewód długości 2 m lub dłuższy) w zbiorniku zrzutowym o pojemności min 5 litrów, - pompa ssąco tłocząca (rozpuszczalnik) wbudowana w aparat. |  |
| Aparat powinien być wyposażony w monitorowanie obecności rozpuszczalników z sygnalizacją ich braku oraz w funkcję wielopunktowej kalibracji temperatury łaźni. |  |
| Minimalne wymagania dla oprogramowania sterującego: - tworzenie parametrów testu (czas termostatowania, ilość pomiarów, ilość cykli mycia, czas suszenia) dla różnych rodzajów próbek; - obliczanie wartości statystycznych oraz indeksu lepkości; - obliczające korekty na grawitację oraz energię; - obliczanie lepkości dynamicznej na podstawie zmierzonej lepkości kinematycznej oraz wprowadzonej gęstości. |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

2. Automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej zapewniającego badanie wg norm ASTM D 86 oraz PN EN ISO 3405 (dla grup 1-4).

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Aparat musi być dostarczony kompletny, gotowy do pracy. |  |
| - Automatyczny elektryczny system podgrzewania kolby destylacyjnej. |  |
| Zintegrowany automatyczny system chłodzący. |  |
| Automatyczny system odczytu objętości destylatu. |  |
| Automatyczny system gaśniczy. |  |
| Zintegrowany układ korka z termometrem próbki. |  |
| System umożliwiający pomiar objętości próbki przed rozpoczęciem destylacji. |  |
| Automatyczne rozpoznawanie rodzaju płytki grzejnej. |  |
| Okapnik zintegrowany z rurą skraplacza. |  |
| Aparat musi być wyposażony w czujnik temperatury z wbudowaną pamięcią przechowującą poprawki kalibracyjne czujnika, które są automatycznie odczytywane przez destylarkę. |  |
| Wynik destylacji musi być automatycznie korygowany z uwzględnieniem poprawek czujnika temperatury. |  |
| Automatyczne mierzenie ciśnienia atmosferycznego oraz pozostałości po destylacji i uwzględnianie otrzymanych wartości do automatycznego obliczania poprawek na ciśnienie atmosferyczne i straty destylacyjne. |  |
| Automatyczne dobieranie parametrów destylacji dla nieznanych próbek po zadeklarowaniu grupy destylacyjnej od 1 do 4. |  |
| Automatyczne obliczenia: poprawki na ciśnienie atmosferyczne, poprawki na straty destylacyjne. |  |
| Zasilanie prądem zmiennym 230 V. |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

3. Automatyczny aparat z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens) zgodnie z: PN EN 22719, ISO 2719, DIN 51 758, ASTM D93.

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Termiczna detekcja temperatury zapłonu. |  |
| Wyposażenie w grzałkę oraz płaszcz o kształcie całkowicie zgodnym z wymaganiami normy ASTM /ISO. |  |
| Automatyczna korekcja wyników w odniesieniu do standardowego ciśnienia atmosferycznego. |  |
| Co najmniej 9 programów testowych w tym co najmniej 6 wczytanych fabrycznie i co najmniej 3 tworzone przez użytkownika. |  |
| Wewnętrzna pamięć ostatniego wyniku testu. |  |
| Wbudowany czujnik przeciwpożarowy z sygnałem dźwiękowym i wyjściem do podłączenia alarmu zewnętrznego. |  |
| Wbudowany wentylator chłodzący stanowisko testowe. |  |
| Aparat musi być wyposażony w program szybkiego testu przeszukiwania w przypadku nieznanego punktu zapłonu. |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny

..................................................................................................................................................................................................................................

- adres

..................................................................................................................................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ........................................................................................................................................................................................................................

- adres elektroniczny ........................................................................................................................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu aparaturowego składającego się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens),” – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto:……………………………………………………………………………………………………......ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 120 dni od podpisania umowy;

- Udzielimy gwarancji, która jest nie mniejsza niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- Miejsce realizacji i warunki płatności są określone we wzorze umowy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ ................................................................................

Dokumenty wymienione w p. ......................... stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

..........................dnia...............      Podpisano .............................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu aparaturowego składającego się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens)”,  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

...........................................dnia.......................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu aparaturowego składającego się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens)”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

...........................................dnia.......................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw

| Nazwa Wykonawcy ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr referencji | Wartość dostawy (cena brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy dostawy, Adres. |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  do reprezentowania firmy)

................................, dnia .................................

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru końcowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru końcowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

| - Lp. | - Nazwa przedmiotu umowy lub modułu lub urządzenia | - Nr seryjny | - Okres gwarancji do dnia | - Instrukcja obsługi w j. polskim | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami opisanymi w umowie (na podstawie wykonanych badań wstępnych):

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8 – Wzór protokołu ze szkolenia

....................., dnia ........................

Protokół ze szkolenia

- Miejsce szkolenia: ……………………………………………………………………………….

- Data szkolenia: ……………………………

- Firma Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Firma Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Zakres szkolenia:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Prowadzący szkolenie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Uczestnicy szkolenia:

- 1.………………………………………………………………………………………………….

- 2.………………………………………………………………………………………………….

- 3.………………………………………………………………………………………………….

- 4.………………………………………………………………………………………………….

- 5.………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie przydatności szkolenia:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie kompletności szkolenia:

- Tak*( 12 h )

- Nie*

Potwierdzenie wydania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu:

- Tak*

- Nie*

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu aparaturowego składającego się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens), oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca :

n  nie należy do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)

należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę):

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania 
w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

...........................................dnia.......................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.