Załącznik nr 1A - Formularz do oceny oferty w zakresie potwierdzenia wymagań minimalnych zamawiającego dotyczących systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym

| l.p. | Nazwa przedmiotu / zadania | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwukolumnowa osiowo-skrętna maszyna wytrzymałościowa TMF do badań w programowalnych warunkach termiczno-mechanicznych (statycznych i zmęczeniowych) o zakresie obciążenia osiowego +/- 250 kN i momentu skręcającego +/- 2000 Nm; klasa pomiarowa urządzenia 0,5 |  |
| 2. | Rama wytrzymałościowa o podwyższonej sztywności, zawierająca dwie jednorodne kolumny prowadzące. Mocowanie siłownika w górnej belce poprzecznej: - wysokość przestrzeni roboczej min.: 1 500 mm - odległość pomiędzy kolumnami max.: 670 mm - średnica kolumn min.: 75 mm |  |
| 3. | Bezobsługowy i zintegrowany z maszyną siłownik hydrauliczny z łożyskowaniem hydrostatycznym, mocowany w górnej belce maszyny, sterowalny przy użyciu zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, przeznaczony dla wartości obciążenia osiowego +/- 100 kN i skrętnego +/- 1000 Nm: - skok roboczy siłownika min.: +/- 75 mm - skręt roboczy siłownika min.: +/- 45 |  |
| 4. | Dynamiczna głowica pomiaru siły osiowej w zakresie +/-160 kN i momentu skręcającego w zakresie +/-1000 Nm w klasie pomiarowej 0,5 z układem kompensacji siły bezwładności |  |
| 5. | Cyfrowy kontroler sygnałów pracujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przy próbkowaniu o częstotliwości min. 5kHz i przetwarzaniu cyfrowym min. 19 bitowym, w każdym kanale pomiarowym. W zestawie z kontrolerem zostanie dostarczony komplet przewodów (hydraulicznych i elektrycznych) o długości min. 10 m, pozwalających na podłączenie zamawianego systemu. Komunikacja synchroniczna pomiędzy stacją roboczą a cyfrowym układem sterowania poprzez równoległy interfejs typu NI-GPIB zgodny ze standardem komunikacyjnym IEEE 488.2. |  |
| 6. | Zasilacz hydrauliczny o wydajności min. 78 l/min, z układem przewodów hydraulicznych, okablowania elektrycznego i sterującego, zintegrowany z systemem do badań termo-mechanicznych |  |
| 7. | Indukcyjny system nagrzewania z cewką i układem chłodzenia, pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego - zakres temperatury nagrzewania od +100C do +1100C - moc systemu max. 10 kW - zespół sterujący cewki zintegrowany z układem sterującym maszyny - system chłodzenia powietrzem poprzez otwór wewnętrzny próbki - zestaw termopar i okablowania |  |
| 7.1. | Prędkość nagrzewania w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przy użyciu układu indukcyjnego od wartości większej lub równej 25°C/s do mniejszej lub równej 50°C/s |  |
| 7.2. | Prędkość chłodzenia powietrza przez otwór wewnętrzny próbki sterowana zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego od wartości większej lub równej 10°C/s do mniejsza lub równej 30°C/s |  |
| 8. | Zestaw komputerowy operatorski PC z systemem operacyjnym do zastosowań profesjonalnych, posiadający parametry dedykowane do pracy z oferowanym systemem badawczym TMF, zawierający minimum: - stacjonarną stację roboczą z 23” monitorem wyposażonym w matryce IPS, z czujnikiem natężenia oświetlenia. 20GB pamięci DDR3, karta graficzna do zastosowań CAD i MES, 1 szt. Komunikacja synchroniczna pomiędzy stacją roboczą a cyfrowym układem sterowania poprzez równoległy interfejs typu NI-GPIB zgodny ze standardem komunikacyjnym IEEE 488.2. - przenośna stacja robocza wyposażona w: min. 16GB pamięci DDR 3, wyświetlacz typu LED min. 13”, niezintegrowaną kartę graficzną i wbudowaną kartę sieciową, 4 szt. minimum - 4 sztuki monitorów 23” z matrycą IPS i czujnikiem pomiaru natężenia oświetlenia - 2 laserowe drukarki kolorowe z zestawami pojemników zapasowych - cztery zewnętrzne (przenośne) dyski HD, każdy o pojemności min. 4TB |  |
| 9. | Oprogramowanie otwarte przeznaczone do prowadzenia testów statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych o charakterze mechaniczno-termicznym z możliwością definiowania dowolnych przebiegów obciążeń osiowych i skrętnych wg opisu szczegółowego (pkt. 9.1. do 9.9) |  |
| 9.1. | Projektowanie programów badawczych do testów zmęczeniowych o przebiegach: trójkątnym, sinusoidalnym, prostokątnym i dowolnym definiowanym przez użytkownika |  |
| 9.2. | Możliwość sterowania prędkością przemieszczenia, obciążenia, wydłużenia (skrócenia), kąta skręcenia, kąta odkształcenia postaciowego |  |
| 9.3. | Projektowanie liniowych zmian temperatury w czasie przy sterowaniu zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego |  |
| 9.4. | Moduł do wprowadzania wzorów matematycznych definiowanych przez użytkownika i wykorzystywania ich do sterowania maszyną w pętli sprzężenia zwrotnego z możliwością ustawiania kryteriów przebiegu i zakończenia testu |  |
| 9.5. | Możliwość redukowania ilości wyników badań poprzez kryteria użytkownika |  |
| 9.6. | Przedstawianie procesu obciążania i wyników w postaci graficznej w czasie rzeczywistym z możliwością zmiany ich wyglądu w trakcie trwania testu |  |
| 9.7. | Oprogramowanie musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi systemu poprzez stałą ekspozycję najważniejszych parametrów testu bez możliwości przysłonięcia innymi prezentowanymi danymi. |  |
| 9.8. | Zapis wyników lub ich eksportowanie do plików w postaci: dat, txt, ASCII, PDF, DOC (DOCX), XLS, CSV |  |
| 9.9. | Instrukcja użytkowania i obsługi programów w języku polskim |  |
| 10. | Niezależny zestaw oprogramowania przeznaczony do projektowania i realizacji programowalnych termo-mechanicznych testów zmęczeniowych TMF (Thermo-Mechanical Fatigue) posiadający możliwość automatycznej i programowalnej kompensacji naprężeń cieplnych. Dedykowany interfejs użytkownika dla ustawień przebiegów i fazy sygnałów obciążeń termo-mechanicznych. |  |
| 11. | Zestaw oprogramowania specjalistycznego do przygotowywania programów badawczych i opracowywania wyników z badań wg opisu szczegółowego (pkt.11.1. do 11.3.) |  |
| 11.1. | Program do analitycznych i numerycznych obliczeń matematycznych oraz programowania przy użyciu języka C/C++ lub równoważnego, umożliwiający przygotowywanie programów badawczych – Matlab lub równoważny |  |
| 11.2. | Program do zaawansowanej analizy i opracowywania wyników z badań doświadczalnych z wykorzystaniem zasad matematyki (równań liniowych i nieliniowych) i statystyki matematycznej, symulowania efektów w materiałach przy użyciu dowolnych równań definiowanych przez użytkownika, w tym konstytutywnych, wizualizacji w postaci graficznej 2D i 3D (z możliwością sterowania parametrami tonalnego wypełnienia powierzchni) – Mathematica z modułem AL Structural Mechanics lub równoważny |  |
| 11.3. | Program do walidowania wyników z badań przy użyciu procedur metody elementów skończonych (MES) i zasad modelowania bryłowego dla liniowo-sprężystego i sprężysto-plastycznego stanu materiału w warunkach obciążeń statycznych, zmęczeniowych i dynamicznych, w tym przy wykorzystywaniu danych z badań doświadczalnych; w postaci obrazów powierzchniowych oraz przestrzennych rozkładów składowych stanu odkształcenia i naprężenia – NeiFusion lub równoważny |  |
| 12. | System do analizy mikro oraz makro struktury materiału próbki z możliwością otrzymywania wyniku w postaci obrazu przy użyciu powiększeń nie mniejszych niż 400x z funkcją synchronicznego zapisu procesu z badań oraz integracją w obrębie oprogramowania komputerowego maszyny badawczej: - powiększenia regulowane w zakresie do 400x - wbudowana kamera cyfrowa z matrycą min. 1.3 Megapikseli - obiektyw ze zmienną ogniskową do skali mikro i makro - zintegrowany system monochromatycznego podświetlenia - filtr polaryzacyjny - komunikacja z komputerem poprzez port USB - dedykowane oprogramowanie - dodatkowa możliwość pomiarów obiektów liniowych struktury powierzchniowej - uchwyt do mocowania na ramie maszyny wytrzymałościowej zapewniający pozycjonowanie we wszystkich trzech osiach kartezjańskiego układu współrzędnych, oraz umożliwiający obrót kątowy roboczej głowicy systemu wokół każdej osi |  |
| 13. | Uchwyty hydrauliczne (dostosowane do testów TMF oraz pracy w warunkach otoczenia) do dynamicznych testów osiowo-skrętnych +/-100 kN, +/-1000 Nm (z przejściem przez wartość 0) o modułowej budowie głowicy chwytnej zapewniające: - mocowanie cienkościennych próbek rurkowych poprzez zastosowanie głowicy kołnierzowej zapewniającej również chłodzenie próbki strumieniem powietrza poprzez jej otwór wewnętrzny, wymienne wkładki kołnierzowe - głowica o konstrukcji klinowej do próbek płaskich, z wymiennymi wkładkami - zestaw wkładek do próbek płaskich o grubości próbek w zakresie minimum od 0 do 15 mm - zestaw wkładek do próbek walcowych o średnicy części chwytowej w zakresie minimum od 6 mm do 16 mm - konstrukcja z układem zapewniającym mocowanie próbki bez konieczności przemieszczania uchwytów (tzw. aplikacja boczna próbki) |  |
| 14. | Zestaw uchwytów, przyrządów i akcesoriów do badań dedykowanych w zamawianym systemie TMF (według pkt od 14.1 do 14.15) |  |
| 14.1 | Zestaw uchwytów mechanicznych dla obciążeń dynamicznych osiowych +/- 100kN (z przejściem przez wartość zero) i temperatur pracy od -700C do +3500C dostosowanych do badań w komorze temperaturowej dla próbek płaskich (o grubości od 0 mm do 12,5 mm) i okrągłych (o średnicach części chwytowej od 3,5 mm do 12,5 mm) |  |
| 14.2 | Przyrząd do testów ściskania blach i próbek kompozytowych zgodnie z normami ASTM D695 i ASTM D3846 lub równoważnymi, zawierający zestaw tarcz o średnicy 50 mm: - zakres obciążenia do 200 kN - zakres temperatury użytkowania min.: - 65 C do +300 C |  |
| 14.3 | Przyrząd do testów ścinania próbek kompozytowych zgodnie z normą ASTM D4255 lub równoważną. Zakres obciążenia do 100 kN |  |
| 14.4. | Uchwyt samocentrujący z przegubem kulistym do prób ściskania z zestawem tarcz o średnicy 150 mm do obciążenia dynamicznego do 250 kN |  |
| 14.5. | Uchwyt do testów rozciągania przewodów i kordu dla obciążenia do min. 1,5 kN - zakres średnicy min.: 0 mm do 4,5 mm - zakres obciążenia do min. 1,5 kN - włącznik nożny |  |
| 14.6. | Uchwyt do testów rozciągania lin i przewodów: - zakres średnicy min.: od 1 mm do 12,5 mm - zakres do min. 90 kN |  |
| 14.7. | Uchwyt do testów rozciągania pasów i taśm o parametrach minimalnych. - zakres obciążenia 50 kN - grubość próbek od 0,5 mm do 4,5 mm - szerokość próbek 100 mm |  |
| 14.8. | Uchwyt do testów rozciągania pasów i taśm o minimalnych parametrach: - zakres obciążenia 100 kN - grubość próbek od 3 mm do 6,5 mm - szerokości próbek 100 mm |  |
| 14.9. | Zestaw do testów zrywania połączeń śrubowych/gwintowanych: - zakres obciążeń testowych do 150 kN - zestaw modułów wymiennych dla średnic gwintów: M6, M8, M10, M12 |  |
| 14.10. | Zestaw do próby trójpunktowego zginania: - zakres obciążenia do 100kN - zakres temperatury od -100°C do 350°C - rozstaw podpór od 10 mm do 250 mm |  |
| 14.11. | Ekstensometr dynamiczny jednoosiowy w klasie 0,5. - 3-zakresy bazy pomiarowej dla min. 50 mm - zakres odkształceń min. od -5 mm do +5 mm - zakres temperatur pracy min. od - 80 °C do +200 °C - praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego - automatyczna identyfikacja i kalibracja po podłączeniu do systemu - certyfikat kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej |  |
| 14.12. | Ekstensometr dynamiczny jednoosiowy do pracy w temperaturach podwyższonych, klasa 0,5. - zakres bazy pomiarowej 25 mm - zakres odkształceń od - 5 % do + 10% - zakres temperatur pracy do min: +520 °C - praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego - automatyczna identyfikacja i kalibracja po podłączeniu do systemu - certyfikat kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej |  |
| 14.13. | Ekstensometr osiowo-skrętny do badań statycznych i dynamicznych w temperaturze do +1200 °C, klasa 0,5. - baza pomiarowa min. 10 mm - zakres odkształcenia osiowego +/- 5% - kąt skręcenia min. +/- 4° - konstrukcja z trzpieniami ceramicznymi i metalowymi - zakres temperatur pracy do +1200 °C - chłodzenie cieczą - praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i integracja w systemie TMF - automatyczna identyfikacja i kalibracja po podłączeniu do systemu TMF - certyfikat kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej |  |
| 14.14. | Możliwość jednoczesnego podłączenia ekstensometru osiowo-skrętnego i dwóch jednoosiowych poprzez zestaw 4 kart pomiarowych, realizujących zapis danych z funkcją sterowania zwrotnego pracą systemu. Funkcja automatycznej identyfikacji i kalibracji wewnętrznej. |  |
| 14.15. | Zestaw co najmniej 2 wzorców kalibracyjnych dla minimalnego zakresu pomiarowego: od 50 mm do 65 mm i od 80 mm do 110 mm, z certyfikatem laboratorium akredytowanego według normy 17025 lub równoważnej w zakresie pomiaru długości i kąta. Wzorce przeznaczone do kalibracji systemu cyfrowej korelacji obrazu przy pomiarach w zamawianym systemie TMF. |  |
| 15. | Kalibrator z układem śrub mikrometrycznych do ekstensometrów jednoosiowych, wyposażony w zestaw końcówek umożliwiających mocowanie ekstensometrów zamawianych, wraz z certyfikatem kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej; rozdzielczość: 0,5 m, zakres pomiarowy do 50 mm |  |
| 16. | Kalibrator z układem śrub mikrometrycznych do ekstensometrów osiowo-skrętnych, wyposażony w zestaw końcówek umożliwiających mocowanie ekstensometrów, wraz z certyfikatem kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej; rozdzielczość: 1 m, zakres pomiarowy osiowy do 50 mm, zakres pomiarowy skrętny do min. 10 |  |
| 17. | Moduł elektroniczno-tensometryczny do korekcji osiowości obciążenia siłownika z zestawem próbek wzorcowych: 8 tensometrowych i 12 tensometrowych wg pkt.17.1. i 17.2. |  |
| 17.1. | Próbka do osiowania o średnicy pomiarowej równej bądź większej od 8mm do mniejszej bądź równej 10 mm z naklejonym w strefie pomiarowej układem 8 tensometrów klasy 0,5 |  |
| 17.2. | Próbka do osiowania o średnicy pomiarowej równej bądź większej od 12mm do mniejszej bądź równej 14 mm z naklejonym w strefie pomiarowej układem 12 tensometrów klasy 0,5 |  |
| 18. | Wyposażenie ochronne: atestowane okulary i słuchawki - 6 kompletów. |  |
| 19. | Kalibracja osiowania stanowiska serwo-hydraulicznego wg ASTM E1012 lub równoważną, zgodnie z procedurą normy ASTM E1012 lub równoważną, dla materiałów metalowych i kompozytowych gwarantującym pozytywne spełnienie kryteriów NADCAP AC 7101 oraz NADCAP AC7122/1 lub równoważnych |  |
| 20. | Kompletna instalacja, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania i kalibracja zainstalowanych systemów zgodnie z procedurą normy ASTM E1012 dla materiałów metalowych i kompozytowych, potwierdzoną certyfikatem gwarantującym spełnienie kryteriów NADCAP AC 7101 oraz NADCAP AC7122/1 lub równoważnych, wystawienie certyfikatów kalibracji honorowanych przez Polskie Centrum Akredytacji |  |
| 21. | Szkolenie pracowników |  |
|  | W zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych czynności serwisowych w wymiarze min. 32 godzin dla max. 4 pracowników |  |
|  | Wystawienie certyfikatów przeszkolonym pracownikom |  |
| 22. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu minimum 48 godzin |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 1B - Formularz do oceny oferty wg kryteriów punktowanych: jakości, serwisu i gwarancji

| Odniesienie do wymagań minimalnych | Nazwa przedmiotu / zadania | Wskaźnik punktowy | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Dynamiczna głowica pomiaru siły osiowej w zakresie +/-160 kN i momentu skręcającego w zakresie +/-1000 Nm w klasie pomiarowej 0,5 z układem kompensacji siły bezwładności (punkty należy sumować) |  |  |
| 4.1. | Klasa pomiarowa 0,5 dla siły osiowej w zakresie od 1600 N do 160 kN | 0 |  |
| 4.2. | Klasa pomiarowa 0,5 dla siły osiowej w zakresie od 640 N do 160 kN | 6 |  |
| 4.3. | Czujnik przyspieszeń wbudowany i umieszczony w osi obciążenia głowicy i wykorzystywany do kompensacji siły bezwładności | 4 |  |
| 5. | Cyfrowy kontroler sygnałów pracujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przy próbkowaniu o częstotliwości min. 5kHz i przetwarzaniu cyfrowym min. 19 bitowym, w każdym kanale pomiarowym. W zestawie z kontrolerem zostanie dostarczony komplet przewodów (hydraulicznych i elektrycznych) o długości min. 10 m, pozwalających na podłączenie zamawianego systemu |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania kontrolera (punkty należy sumować): |  |  |
| 5.1. | do 6,5 kHz | 0 |  |
| 5.2. | powyżej 6,5 kHz do 8 kHz | 6 |  |
| 5.3. | powyżej 8 kHz | 6 |  |
|  | Przetwarzanie cyfrowe kontrolera (punkty należy sumować): |  |  |
| 5.4. | do 19 bitów | 0 |  |
| 5.5. | powyżej 19 bitów do 23 bitów | 6 |  |
| 5.6. | powyżej 23 bitów | 6 |  |
| 5.7. | Otwarte wyjście dla oprogramowania matematycznego umożliwiającego wprowadzanie dowolnych algorytmów sterowania przez użytkownika | 1 |  |
| 7. | Indukcyjny system nagrzewania z cewką i układem chłodzenia pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego - zakres temperatury nagrzewania od +100C do +1100C - moc systemu max. 10 kW - zespół sterujący zintegrowany z układem sterującym maszyny - system chłodzenia powietrzem poprzez otwór wewnętrzny próbki - zestaw termopar i okablowania |  |  |
| 7.1. | Prędkość nagrzewania w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przy użyciu układu indukcyjnego od wartości większej lub równej 25°C/s do mniejszej lub równej 50°C/s, (punkty należy sumować) |  |  |
| 7.1.1. | większa od 25°C/s do mniejsza lub równa 30°C/s | 2 |  |
| 7.1.2. | większa od 30°C/s do mniejsza lub równa 35°C/s | 2 |  |
| 7.1.3. | większa od 35°C/s do mniejsza lub równa 40°C/s | 2 |  |
| 7.1.4. | większa od 40°C/s do mniejsza lub równa 45°C/s | 2 |  |
| 7.1.5. | większa od 45°C/s do mniejsza lub równa 50°C/s | 2 |  |
| 7.2. | Prędkość chłodzenia powietrza przez otwór wewnętrzny próbki sterowana zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego, od wartości większej lub równej 10°C/s do mniejsza lub równej 30°C/s (punkty należy sumować) |  |  |
| 7.2.1. | większa od 10°C/s do mniejsza lub równa 15°C/s | 2,5 |  |
| 7.2.2. | większa od 15°C/s do mniejsza lub równa 20°C/s | 2,5 |  |
| 7.2.3. | większa od 20°C/s do mniejsza lub równa 25°C/s | 2,5 |  |
| 7.2.4. | większa od 25°C/s do mniejsza lub równa 30°C/s | 2,5 |  |
| 10 | Niezależny zestaw oprogramowania przeznaczony do projektowania i realizacji programowalnych termo-mechanicznych testów zmęczeniowych TMF (Thermo-Mechanical Fatigue) posiadający możliwość automatycznej i programowalnej kompensacji naprężeń cieplnych. Dedykowany interfejs użytkownika dla ustawień przebiegów i fazy sygnałów obciążeń termo-mechanicznych |  |  |
| 10.1 | Kompatybilność niezależnego zestawu oprogramowania do termo-mechanicznych testów zmęczeniowych TMF do automatycznej i programowalnej kompensacji naprężeń cieplnych oraz możliwość integracji i zastosowania zestawu oprogramowania TMF w systemach dynamicznych Instron serii 8800: 25 kN lub 100 kN, będących na wyposażeniu CBM/ITS | 15 |  |
| 14. | Kompatybilność oraz możliwość integracji i zastosowania zestawu uchwytów i akcesoriów oraz przyrządów (wymienionych poniżej w punktach od 14.1 do 14.15 wymagań minimalnych) w systemach dynamicznych INSTRON serii 8800: 25 kN lub 100 kN będących na wyposażeniu CBM/ITS | 15 |  |
| 14.1 | Zestaw uchwytów mechanicznych dla obciążeń dynamicznych osiowych +/- 100kN (z przejściem przez wartość zero) i temperatur pracy od -700C do +3500C dostosowanych do badań w komorze temperaturowej dla próbek płaskich (o grubości od 0 mm do 12,5 mm) i okrągłych (o średnicach części chwytowej od 3,5 mm do 12,5 mm) |  |  |
| 14.2. | Przyrząd do testów ściskania blach i próbek kompozytowych zgodnie z normami ASTM D695 i ASTM D3846 lub równoważnymi, zawierający zestaw tarcz o średnicy 50 mm: - zakres obciążenia do 200 kN - zakres temperatury użytkowania min.: - 65 C do +300 C |  |  |
| 14.3. | Przyrząd do testów ścinania próbek kompozytowych zgodnie z normą ASTM D4255 lub równoważną. Zakres obciążenia do 100 kN |  |  |
| 14.4. | Uchwyt samocentrujący z przegubem kulistym do prób ściskania z zestawem tarcz o średnicy 150 mm do obciążenia dynamicznego do 250 kN |  |  |
| 14.5. | Uchwyt do testów rozciągania przewodów i kordu dla obciążenia do min. 1,5 kN - zakres średnicy min.: 0 mm do 4,5 mm - zakres obciążenia do min. 1,5 kN - włącznik nożny |  |  |
| 14.6. | Uchwyt do testów rozciągania lin i przewodów: - zakres średnicy min.: od 1 mm do 12,5 mm - zakres do min. 90 kN |  |  |
| 14.7. | Uchwyt do testów rozciągania pasów i taśm o parametrach minimalnych. - zakres obciążenia 50 kN - grubość próbek od 0,5 mm do 4,5 mm - szerokość próbek 100 mm |  |  |
| 14.8. | Uchwyt do testów rozciągania pasów i taśm o minimalnych parametrach: - zakres obciążenia 100 kN - grubość próbek od 3 mm do 6,5 mm - szerokości próbek 100 mm |  |  |
| 14.9. | Zestaw do testów zrywania połączeń śrubowych/gwintowanych: - zakres obciążeń testowych do 150 kN - zestaw modułów wymiennych dla średnic gwintów: M6, M8, M10, M12 |  |  |
| 14.10. | Zestaw do próby trójpunktowego zginania: - zakres obciążenia do 100kN - zakres temperatury od -100°C do 350°C - rozstaw podpór od 10 mm do 250 mm |  |  |
| 14.11. | Ekstensometr dynamiczny jednoosiowy w klasie 0,5: - 3-zakresy bazy pomiarowej dla min. 50 mm - zakres odkształceń min. od -5 mm do +5 mm - zakres temperatur pracy min. od - 80 °C do +200 °C - praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego - automatyczna identyfikacja i kalibracja po podłączeniu do systemu - certyfikat kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej |  |  |
| 14.12. | Ekstensometr dynamiczny jednoosiowy do pracy w temperaturach podwyższonych, klasa 0,5: - zakres bazy pomiarowej 25 mm - zakres odkształceń od - 5 % do + 10% - zakres temperatur pracy do min: +520 °C - praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego - automatyczna identyfikacja i kalibracja po podłączeniu do systemu - certyfikat kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej |  |  |
| 14.13. | Ekstensometr osiowo-skrętny do badań statycznych i dynamicznych w temperaturze do +1200 °C, klasa 0,5. - baza pomiarowa min. 10 mm - zakres odkształcenia osiowego +/- 5% - kąt skręcenia min. +/- 4° - konstrukcja z trzpieniami ceramicznymi i metalowymi - zakres temperatur pracy do +1200 °C - chłodzenie cieczą - praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i integracja w systemie TMF - automatyczna identyfikacja i kalibracja po podłączeniu do systemu TMF - certyfikat kalibracji akredytowanej jednostki certyfikującej |  |  |
| 14.14. | Możliwość jednoczesnego podłączenia ekstensometru osiowo-skrętnego i dwóch jednoosiowych poprzez zestaw 4 kart pomiarowych, realizujących zapis danych z funkcją sterowania zwrotnego pracą systemu. Funkcja automatycznej identyfikacji i kalibracji wewnętrznej. |  |  |
| 14.15. | Zestaw co najmniej 2 wzorców kalibracyjnych dla minimalnego zakresu pomiarowego: od 50 mm do 65 mm i od 80 mm do 110 mm, z certyfikatem laboratorium akredytowanego według normy 17025 lub równoważnej w zakresie pomiaru długości i kąta. Wzorce przeznaczone do kalibracji systemu cyfrowej korelacji obrazu przy pomiarach w zamawianym systemie TMF. |  |  |
| 17 | Moduł elektroniczno-tensometryczny do korekcji osiowości obciążenia siłownika z zestawem próbek wzorcowych: 8 tensometrowych i 12 tensometrowych obsługiwany przez oprogramowanie INSTRON AlignPro, będące na wyposażeniu CBM/ITS i kompatybilny z maszyną INSTRON serii 8800 25 kN będący na wyposażeniu CBM/ITS | 15 |  |
| 17.1. | Próbka do osiowania o średnicy pomiarowej równej bądź większej od 8 mm do mniejszej bądź równej 10 mm z naklejonym w strefie pomiarowej układem 8 tensometrów klasy 0.5 |  |  |
| 17.2. | Próbka do osiowania o średnicy pomiarowej równej bądź większej od 12mm do mniejszej bądź równej 14mm z naklejonym w strefie pomiarowej układem 12 tensometrów klasy 0.5 |  |  |
| 22. | Gwarancja min. 12 miesięcy (wybieramy jedną opcję) |  |  |
|  | 12 miesięcy | 0 |  |
|  | Większa niż 12 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 18 miesięcy | 20 |  |
|  | Większa niż 18 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 24 miesięcy | 30 |  |
|  | Powyżej 24 miesięcy | 50 |  |
|  | Wizyty gwarancyjno-serwisowe w okresie gwarancyjnym obejmujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu TMF i użytkowania oprogramowania przy opracowywaniu metod pomiarowych i realizacji testów oraz przeglądy gwarancyjne (wybieramy jedną opcję) |  |  |
|  | 3 wizyty gwarancyjno-serwisowe (min. 8 godzin każda) | 20 |  |
|  | 4-6 wizyt gwarancyjno-serwisowych (min. 8 godzin każda) | 30 |  |
|  | Ponad 6 wizyt gwarancyjno-serwisowych (min. 8 godzin każda) | 50 |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie tj. czas od zgłoszenia do podjęcia działań serwisowych max. 48h (wybieramy jedną opcję) |  |  |
|  | do 48h | 0 |  |
|  | do 24h | 100 |  |

Załącznik nr 3 – Projekt protokołu odbioru

Warszawa, dnia ........................

Protokół odbioru

- Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………………………………………………….

- Data dokonania odbioru: ……………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Osoba lub osoby dokonujące odbioru:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie zgodności danych systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym z opisanymi w umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy …………………………………… …………………………………… |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 811-32-31 do 39

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………Zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Wykonawca, który nie jest zobligowany do zapłaty podatku VAT według prawa polskiego i chce być rozliczany w EURO musi podać poniżej tylko cenę netto w EURO i w PLN, a nie podaje ceny brutto. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Cena netto: ………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| Lp. | Elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert | ## Do wypełnienia przez wykonawcę Liczba miesięcy |
| --- | --- | --- |
| - 3 | Okres gwarancji | ……….miesięcy |
|  | Liczba wizyt gwarancyjno-serwisowych w okresie gwarancji | ……….wizyt |
|  | Czas reakcji serwisu | ………..godzin |

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Miejsce realizacji – siedziba Instytutu Transportu Samochodowego.

- Oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ .................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zmianami)

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013. 231)

| Nazwa Wykonawcy - podmiotu dokonującego dostawy: ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr poświad-czenia, referencji | Wartość dostawy (brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Podmiot na rzecz którego była wykonana dostawa systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym; Adres. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym opracowana przez wykonawcę lub producenta. Specyfikacja techniczna systemu może być złożona w języku polskim lub angielskim.