Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

-formularz do oceny jakości technicznej - parametry minimalne:

| LP wiersza | Nazwa wymagania | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Obiekt zamówienia |  |
|  | Zintegrowany zestaw urządzeń do laboratorium fotometrycznego służących do badań homologacyjnych urządzeń oświetleniowych pojazdów wg Regulaminów EKG ONZ (ECE) oraz norm amerykańskich (SAE) lub równoważnych. System pomiarowy powinien umożliwiać wykonanie automatycznych badań fotometrycznych następujących urządzeń wg norm: |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 1, 5, 8, 20, 31, 56, 57, 76, 82, 98, 112,113, 123 Reflektory pojazdów |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104 Urządzenia odblaskowe |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 4, 50 Lampy oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 6 Światła kierunku jazdy |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 7 Przednie i tylne lampy pozycyjne, hamowania, obrysowe. |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 19 Przednie lampy przeciwmgłowe |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 23 Lampy cofania |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 65 Specjalne lampy ostrzegawcze |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 77 Lampy parkowania |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 38 Tylna lampa przeciwmgłowa |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 91 Lampy obrysowe |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 119 Lampy narożne |  |
|  | - Lampy awaryjne hamowania (ESS) |  |
|  | System pomiarowy powinien umożliwić zrealizowanie następującej procedury: - ustawienie pozycji wyjściowej badanego obiektu na stoliku goniometru, - wybór danych wejściowych i parametrów badania (wg wybranej ww. normy), - automatyczne (samoczynne) wykonanie zestawu pomiarów wg wybranej normy w zakresie: - pomiaru rozsyłu światłości i barwy lamp sygnałowych pojazdów (w tym świateł kierunku jazdy w trybie przerywanym) - pomiaru rozsyłu światłości efektywnej i barwy specjalnych lamp ostrzegawczych - pomiaru rozkładu luminancji oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów - analizy granicy światła i cienia, instrumentalnego ustawienia granicy światła i cienia, pomiaru rozsyłu światłości i barwy reflektorów pojazdów - pomiaru rozsyłu współczynnika odblasku i barwy urządzeń odblaskowych - przedstawienie uzyskanych wyników pomiarów |  |
|  | 2 Wymagane urządzenia |  |
|  | Jeden (1) zintegrowany system goniofotometryczny, składający się z następujących elementów: |  |
|  | - Jeden goniometr |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów lamp sygnałowych (odległość fotometrowania 3.16 m) |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów reflektorów pojazdów (odległość fotometrowania 25 m) |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów gradientu reflektorów pojazdów (odległość fotometrowania 10 m) |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów światłości efektywnej specjalnych lamp ostrzegawczych wg Regulamin EKG ONZ 65 (odległość fotometrowania 10m-25 m) |  |
|  | - Jeden program komputerowy dla całego systemu pomiarowego |  |
|  | - Jeden komputer PC stacjonarny z drukarką |  |
|  | - Jeden spektrofotometr w zakresie VIS, do pomiarów barwy światła |  |
|  | - Jeden kolorymetr do pomiarów barwy urządzeń odblaskowych wg Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104 |  |
|  | - Jeden miernik luminancji do pomiarów oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej wg Regulamin EKG ONZ 4, 50 |  |
|  | - Jedno urządzenie do pomiaru współczynnika odblasku wg Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104 |  |
|  | - Jeden zestaw ekranów pomiarowych tablic rejestracyjnych i uchwytów do mocowania ekranów pomiarowych i lamp oświetlenia tablicy wg Regulamin EKG ONZ 4, 50 |  |
|  | - Dwa zasilacze napięcia stałego |  |
|  | - Jedno urządzenie pozycjonujące głowice fotometru, miernika luminancji i spektrofotometru (odległość fotometrowania 3.16 m) |  |
|  | - Jeden zestaw uchwytów uniwersalnych do badanych reflektorów i lamp sygnałowych |  |
|  | - Dostawa, instalacja, szkolenie z obsługi |  |
|  | 3 Specyfikacja techniczna |  |
|  | Zintegrowany system pomiarowy umożliwiający automatyczne wykonanie badań urządzeń oświetleniowych pojazdów. |  |
|  | 3.1 Goniometr: |  |
|  | - Wyposażony w pełni zautomatyzowany stolik z dwoma (2) osiami obrotu i trzema osiami przesuwu liniowego |  |
|  | - Stabilne i precyzyjne elementy mechaniczne |  |
|  | - Poziomy stolik do mocowania lamp z rowkami i gwintowanymi otworami montażowymi |  |
|  | - Zsynchronizowany napęd elektryczny dla osi obrotu i przesuwu |  |
|  | - Ustawianie pozycji H,V,X,Y,Z przy pomocy klawiatury i gałek regulacyjnych |  |
|  | - Wbudowany laser do automatycznego pozycjonowania próbki |  |
|  | - Automatyczne pozycjonowanie próbki |  |
|  | - Szybkie skanowanie zadanych obszarów |  |
|  | - Czas pomiaru dla siatki pomiarowej H +/-45° krok 0.05°, V-20/+15° krok 0.05° ≤ 60 minut |  |
|  | - Wyświetlanie położenia kątowego i liniowego stolika (wskazanie pozycji zerowej) |  |
|  | - 10 kanałowy multiplekser zintegrowany ze stolikiem goniometru, z możliwością podłączenia co najmniej dwóch zasilaczy DC |  |
|  | - Interfejs do podłączenia sterowania dla reflektorów AFS, zintegrowany ze stolikiem goniometru |  |
|  | - Generator PWM (10 A, 8-28 V, 1 Hz-10 kHz) |  |
|  | - Pulpit do sterowania stolikiem i zasilaniem lamp, służący do manualnego ustawiania stolika z dokładnością 0.1mm i rozdzielczością 0.01, przycisk szybkiego ustawiania położenia +/-90° |  |
|  | - Stolik sterowany ręcznie, automatycznie oraz komputerem PC |  |
|  | - Zakres obrotu H: +/- 200° |  |
|  | - Zakres obrotu V: +/- 100° |  |
|  | - Prędkość obrotu w osi H (poziomej): > 30°/s |  |
|  | - Dokładność ustawienia kątowego 0.01° w obu osiach |  |
|  | - Zakres przesunięcia w osi Z: -50…650 mm (od osi optycznej) |  |
|  | - Prędkość przesunięcia w osi Z: ≈10 mm/s |  |
|  | - Zakres przesunięcia: Y:+/- 200 mm, X: +/- 300 m |  |
|  | - Prędkość przesunięcia w osi Y i X: ≈ 50 mm/s |  |
|  | - Dopuszczalna masa próbki: 50kg |  |
|  | - Cicha praca urządzenia, bez wibracji |  |
|  | - Maksymalne wymiary badanej próbki: 1600mm x 600mm |  |
|  | - Bezpieczne działanie urządzenia, wyłącznik awaryjny systemu |  |
|  | - Elementy urządzenia, które mogą odbijać światło, pomalowane farbą czarną matową lub anodyzowane |  |
|  | - Goniometr wyposażony w kółka i regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia, z możliwością trwałego przytwierdzenia do podłoża |  |
|  | - Urządzenie spełniające wymagania norm CIE, ECE, SAE J1330, „GTB photometry accuracy guidelines” lub rownoważnych |  |
|  | - Fotometr do pomiarów lamp sygnałowych (3.16 m) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.1 cd – 5000 kcd |  |
|  | - Fotodetektor klasy L wg DIN 5032 sekcja 7 i CIE 69, EN 13032-1 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 1.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Niski poziom błędu f9 - wpływ nierównomierności oświetlenia detektora |  |
|  | - Prędkość pomiarów: ≈ 5000/s |  |
|  | - Pomiar źródeł zasilanych PWM od 80Hz do 10 kHz |  |
|  | - Fotodetektor z termostabilizacją |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 3.16 m |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na urządzeniu pozycjonującym. |  |
|  | - Fotometr do pomiarów reflektorów (25 m) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.1 cd – 5000 kcd |  |
|  | - Fotodetektor klasy L wg DIN 5032 sekcja 7 i CIE 69, EN 13032-1 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 1.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Niski poziom błędu f9 - wpływ nierównomierności oświetlenia detektora |  |
|  | - Prędkość pomiarów: ≈ 5000/s |  |
|  | - Pomiar źródeł zasilanych PWM od 80Hz do 10 kHz |  |
|  | - Fotodetektor z termostabilizacją |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 25 m |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na statywie. |  |
|  | - Fotometr do pomiarów gradientu reflektorów (10 m) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.1 cd – 5000 kcd |  |
|  | - Fotodetektor klasy L wg DIN 5032 sekcja 7 i CIE 69, EN 13032-1 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 1.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Niski poziom błędu f9 - wpływ nierównomierności oświetlenia detektora |  |
|  | - Prędkość pomiarów: ≈ 5000/s lub więcej |  |
|  | - Pomiar źródeł zasilanych PWM od 80Hz do 10 kHz |  |
|  | - Fotodetektor z termostabilizacją |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 10 m |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na statywie. |  |
|  | - Fotometr do pomiarów specjalnych lamp ostrzegawczych Regulamin EKG ONZ 65 |  |
|  | - Głowica fotometryczna z szybkim detektorem do rejestracji błysku |  |
|  | - Fotodetektor o powierzchni światłoczułej zgodnej z Regulaminem EKG ONZ 65 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 2.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Czułość 0.1-1000 V/klx |  |
|  | - Natężenie oświetlenia 100,000 lx–10 lx |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 10m-25 m |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na statywie |  |
|  | - Pomiar światłości efektywnej błysku |  |
|  | - Wizualizacja przebiegu błysku (w oprogramowaniu systemu) |  |
|  | - Pomiar czasu włączenia ON-time, wyłączenia OFF-time, czasu między błyskami oraz częstotliwości błysków |  |
|  | 3.6 Oprogramowanie systemu / zestaw komputerowy |  |
|  | - Oprogramowanie do automatycznych pomiarów, oceny wyników, generowania raportów, przedstawienia wyników, zarządzania i obróbki wyników pomiarów, realizowania zadanych schematów pomiarowych wg Regulaminów EKG ONZ, SAE lub innych. |  |
|  | - Graficzne przedstawianie wyników (izoluksy, izokandele, przebieg błysku, bryły fotometryczne, izoluksy na drodze itp.) |  |
|  | - Tworzenie nowych i edycja istniejących schematów pomiarowych |  |
|  | - Program w wersji polskiej lub angielskiej |  |
|  | - 1 dodatkowa licencja do zainstalowania na komputerze przenośnym |  |
|  | - Komputer stacjonarny PC wykorzystywany do potrzeb aplikacji sterujących systemem pomiarowym, aplikacji biurowych i aplikacji obliczeniowych, z portami USB, RS-232 itd., pamięć operacyjna co najmniej 1 GB RAM, dysk twardy co najmniej 1TB HDD, nagrywarka DVD-RW, mysz optyczna USB, klawiatura USB (układ polski programisty), 24” monitor, drukarka laserowa formatu A4. |  |
|  | 3.7 Spektrofotometr w zakresie VIS |  |
|  | - Zakres pomiarowy od 360nm do 830 nm |  |
|  | - Rozdzielczość 2.2 nm (szczelina 100μm) |  |
|  | - 0.5 nm/piksel |  |
|  | - Wbudowana migawka i filtry |  |
|  | - Detektor CCD z chłodzeniem |  |
|  | - Interfejs USB |  |
|  | - Elementy optyczne odpowiednie do pomiarów promieniowania |  |
|  | - Błąd pomiaru współrzędnych trójchromatycznych: +/-0.001 |  |
|  | - Niepewność pomiaru: +/-5% |  |
|  | - Niepewność pomiaru dominanty: +/-0.5 nm |  |
|  | - Czułość pomiaru światłości 0.005 mcd – 15 kcd |  |
|  | - Oprogramowanie do prezentacji i analizy wyników pomiarów |  |
|  | - Pomiar barwy światła specjalnych lamp ostrzegawczych (Regulamin EKG ONZ 65) |  |
|  | - Pomiar barwy światła lamp pojazdów (lampy sygnałowe, reflektory itp.) |  |
|  | - Głowica pomiarowa zamontowana na urządzeniu pozycjonującym |  |
|  | 3.8 Miernik luminancji (Regulamin EKG ONZ 4, 50) |  |
|  | Do pomiaru oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych wg Regulamin EKG ONZ 4, 50 i SAE, współpracujący z goniometrem. |  |
|  | - Urządzenie do precyzyjnego ustawienia pola obserwacji miernika względem pola pomiarowego ekranu |  |
|  | - Pole obserwacji 0.45° |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.01 - 1,000,000 cd/m2 |  |
|  | - Liniowość: < 0.2% lub lepsza |  |
|  | - Błąd całkowity (DIN): < 7.5% (klasa A) |  |
|  | - Niepewność kalibracji: +/- 1.5% |  |
|  | - Prezentacja wyniku na wyświetlaczu urządzenia i na ekranie komputera |  |
|  | - Automatyczna zamiana zakresów pomiarowych |  |
|  | - Raport korekcji V(λ) |  |
|  | - Klasa A wg DIN 5032-7, CIE 69 |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Współpraca z oprogramowaniem do pomiarów wg Regulaminu EKG ONZ 4, 50 |  |
|  | - Głowica pomiarowa zamontowana na urządzeniu pozycjonującym |  |
|  | 3.9 Urządzenie do pomiaru współczynnika odblasku (Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104) |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania CIE No. 54.2-2001, DIN 67520, DIN 5032-Class A, EN 471, Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104, SAE J 594, J 774, J 943, J 2041 |  |
|  | - Odległość pomiaru: 12m, 25m, 30.5m |  |
|  | - Pomiary wg Regulaminów EKG ONZ i SAE |  |
|  | - Ruchomy fotodetektor z kompensacją prądu ciemnego |  |
|  | - Możliwość pomiaru charakterystyk kątowych współczynnika odblasku materiału (współpraca z goniometrem) |  |
|  | - Rozdzielczość kątowa: 0.001° |  |
|  | - Kąty obserwacji: 0.2°, 0.333°, 1°, 1.5°, 2° i inne w zakresie ruchu głowicy |  |
|  | - Temperatura barwowa źródła światła oświetlacza - illuminant A 2856K |  |
|  | - Oświetlane pole pomiarowe w odległości 25m o średnicy: ≈ 500 mm |  |
|  | - Równomierność natężenia oświetlenia pola pomiarowego: Emax/Emin ≤ 1.05 |  |
|  | - Oprawka źródła światła z regulacją położenia |  |
|  | - Wymienne, halogenowe źródło światła |  |
|  | 3.9.1 Fotometr |  |
|  | - Korekcja V(λ): f1’≤2.0%, wg DIN 5032 sekcja 7 (raport z pomiaru) |  |
|  | - System optyczny z redukcją światła rozproszonego |  |
|  | - Automatyczny system pochylania głowicy przy zmianie kąta obserwacji |  |
|  | - Funkcja autokalibracji |  |
|  | - Elektryczny napęd położenia głowicy dla kątów obserwacji pomiędzy 0.2° i 2.0° (25m) |  |
|  | - Wyświetlacz zmierzonej wartości współczynnika odblasku |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.1 mcd/lx - 199,000 mcd/lx |  |
|  | - Automatyczna zmiana zakresu |  |
|  | - Rozdzielczość: 0.025% maksimum w wybranym zakresie |  |
|  | - Błąd pomiaru: < +/- 2% +/- 1 cyfra, w odniesieniu do wzorca illuminant A (w K) |  |
|  | - Informacje na wyświetlaczu: czas świecenia źródła, temperatura barwowa oświetlacza (K), natężenia oświetlenia na powierzchni próbki (lx), tryb pomiaru (ECE / SAE), położenie kątowe z rozdzielczością 0.001° |  |
|  | - Błąd powtarzalności: < +/- 0.5% +/- 1 cyfra |  |
|  | - Wybór kątów obserwacji manualny lub automatyczny przez program komputerowy |  |
|  | - Zerowanie czasu świecenia lampy |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Możliwość zapamiętywania wyników |  |
|  | 3.9.2 Inne wymagania |  |
|  | - Sterowanie i wyświetlacz ustawień zintegrowany z urządzeniem, z możliwością sterowania i wyświetlania ustawień na sterowniku goniometru |  |
|  | - Zapasowe źródło światła do oświetlacza |  |
|  | - Urządzenie wyposażone w kółka i regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie, z możliwością trwałego przytwierdzenia do podłoża |  |
|  | 3.10 Urządzenie do pomiaru barwy urządzeń odblaskowych (Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104) |  |
|  | 3.10.1 Oświetlacz |  |
|  | Projektor ze źródłem o temperaturze barwowej najbliższej iluminantu A (2856K) |  |
|  | Równomierność natężenia oświetlenia na badanej próbce Emax/Emin ≤ 1.05 |  |
|  | Regulacja położenia oprawki źródła światła projektora |  |
|  | Regulacja i monitorowanie temperatury barwowej źródła światła projektora |  |
|  | Wymienne, halogenowe źródło światła |  |
|  | 3.10.2 Głowica kolorymetryczna |  |
|  | Detektory z korekcją widmową x(), y(), z() wg CIE |  |
|  | Korekcja V() kanału Y <1,5%, potwierdzona raportem |  |
|  | Wysoka czułość dla natężenia oświetlenia ok. 200mlx |  |
|  | Stabilizacja termiczna |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlania współrzędnych trójchromatycznych 0.0001 |  |
|  | Wyświetlacz wyniku pomiaru - współrzędne trójchromatyczne x, y |  |
|  | Automatyczna zmiana zakresu pomiarowego |  |
|  | Tubus do redukcji światła rozproszonego |  |
|  | 3.10.3 Inne wymagania |  |
|  | Wbudowane zasilanie 230V AC, 50Hz |  |
|  | Projektor i głowica kolorymetryczna zainstalowane w ruchomej obudowie na kółkach (stacja dokująca) |  |
|  | Głowica zainstalowana nad projektorem, w odległości od badanej próbki umożliwiającej precyzyjny pomiar współrzędnych trójchromatycznych, dla kąta obserwacji 20’ (0,333) wg EKG ONZ 3 i podobnych |  |
|  | Regulacja położenia projektora i głowicy względem osi odniesienia |  |
|  | Protokół wzorcowania w odniesieniu do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | Integracja urządzenia z oprogramowaniem systemu pomiarowego |  |
|  | 3.11 Uchwyt do lamp, urządzeń odblaskowych oraz ekranów pomiarowych tablic rejestracyjnych |  |
|  | - Uniwersalny uchwyt do mocowania lamp sygnałowych i reflektorów, na stoliku goniometru |  |
|  | - Uniwersalny uchwyt do mocowania lamp i ekranów pomiarowych tablic rejestracyjnych, na stoliku goniometru |  |
|  | - Ekrany pomiarowe tablic rejestracyjnych z protokołem wzorcowania współczynnika odbicia (wymiary wg Regulaminów EKG ONZ i SAE) |  |
|  | - Uniwersalny uchwyt do mocowania urządzeń odblaskowych na stoliku goniometru |  |
|  | - Komputerowa regulacja położenia uchwytów przy pomocy stolika goniometru |  |
|  | 3.12 Urządzenie zasilające badane obiekty |  |
|  | - Dwie sztuki urządzeń zasilających ze zintegrowanym miernikiem napięcia i natężenia prądu |  |
|  | - Napięcie wyjściowe: DC 0-50 V |  |
|  | - Zasilanie: 240V +/-10%, 50Hz, 1-faza |  |
|  | - Prąd wyjściowy: do 20 A |  |
|  | - Moc maksymalna: 600W |  |
|  | - Rozdzielczość wyświetlania V: 1 mV |  |
|  | - Rozdzielczość wyświetlania A: 1 mA |  |
|  | - Błąd wyświetlania V: Max. +/- 6 mV |  |
|  | - Błąd wyświetlania A: Max. +/- 3 mA |  |
|  | - Dokładność regulacji U: 0.001 V |  |
|  | - Dokładność regulacji I: 0.001 A |  |
|  | - Możliwość wyboru regulacji napięcia lub prądu |  |
|  | - Współpraca z multiplekserem goniometru |  |
|  | - Regulacja parametrów na panelu urządzenia lub komputerowo |  |
|  | - Podświetlany wyświetlacz LCD z parametrami i trybami zasilania (stały prąd, stałe napięcie itp.). |  |
|  | - Wyświetlanie wybranego kanału multipleksera |  |
|  | - Kompatybilność z interfejsem goniometru. |  |
|  | - Zasilacz zintegrowany z precyzyjnym miernikiem napięcia i prądu |  |
|  | - Zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, temperaturowe |  |
|  | - Zasilanie świateł kierunku jazdy w trybie przerywanym (wg Regulaminu EKG ONZ 6) w połączeniu ze sterownikiem goniometru |  |
|  | - Zasilanie lamp wyładowczych (HID) bez dodatkowych urządzeń zapłonowych. |  |
|  | 3.13 Urządzenie pozycjonujące głowice fotometrów |  |
|  | - Urządzenie do automatycznego pozycjonowania głowic fotometrycznych, sterowane komputerowo, możliwość zainstalowania 3 głowic (spektrofotometru, fotometru, miernika luminancji) |  |
|  | - Automatyczny wybór głowic w zależności od wybranego w programie rodzaju pomiaru |  |
|  | - Odległość fotometrowania 3.16m |  |
|  | - Odległość przemieszczania: ~1200 mm |  |
|  | - Prędkość: ~ 0.2 m/s |  |
|  | - Dokładność ustawienia: ~ 0.5mm |  |
|  | 4 zasilanie urządzeń |  |
|  | Wymagane zasilanie urządzeń: AC 240V @ 50Hz |  |
|  | 5 instrukcje obsługi |  |
|  | Co najmniej dwie instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim, w tym: instrukcja obsługi, konserwacji, kalibracji, BHP. |  |
|  | - wzorcowanie / zgodność GTB photometry accuracy guidelines |  |
|  | Oferent powinien dostarczyć świadectwa wzorcowania aparatury (w zakresie pomiaru światłości, barwy, luminancji, współczynnika odblasku) oraz potwierdzenie zgodności z wymaganiami „GTB photometry accuracy guidelines”, przed podpisaniem protokołu odbioru. Świadectwa powinny być wystawione przez jednostkę akredytowaną wg normy ISO 17025. |  |
|  | 7 okres dostawy |  |
|  | Oferent powinien dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić urządzenia w siedzibie ITS w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy. |  |
|  | - Instalacja, uruchomienie, sprawdzenie, szkolenie |  |
|  | - Oferent jest odpowiedzialny za zainstalowanie, uruchomienie oraz sprawdzenie działania przed odbiorem przedmiotu zamówienia. |  |
|  | - Oferent powinien dostarczyć plan realizacji ww. prac. |  |
|  | - Wszystkie koszty instalacji, uruchomienia, sprawdzenia ponosi oferent. |  |
|  | - Oferent powinien zapewnić wykwalifikowany personel, autoryzowany do przeprowadzenia szkolenia obsługi, konserwacji i kalibracji urządzeń, w miejscu jego instalacji. |  |
|  | 9. Gwarancja |  |
| 256. | Min. 24 miesięcy |  |

-formularz do oceny ofert wg kryteriów oceny ofert

Parametry dodatkowo punktowane:

| LP. | Nazwa parametru | Liczba punktów | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | automatyczna analiza granicy światła i cienia, instrumentalne ustawienie granicy światła i cienia, pomiar światłości, barwy, reflektorów pojazdów | 12 |  |
|  | automatyczny pomiar światłości i barwy lamp sygnałowych pojazdów (w tym świateł kierunku jazdy w trybie przerywanym) | 7 |  |
|  | automatyczny pomiar światłości efektywnej i barwy specjalnych lamp ostrzegawczych | 7 |  |
|  | automatyczny pomiar luminancji oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów | 7 |  |
|  | automatyczny pomiar współczynnika odblasku i barwy urządzeń odblaskowych | 7 |  |

Okres gwarancji dodatkowo punktowany: (powyżej 24 miesięcy):

|  | Gwarancja min. 24 miesiące (wybieramy jedną opcję) |  | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 miesiące | 0 |  |
|  | Większa niż 24 miesiące lecz mniejsza bądź równa 36 miesięcy | 2 |  |
|  | Większa niż 36 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 48 miesięcy | 4 |  |
|  | Większa niż 48 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 60 miesięcy | 6 |  |
|  | Powyżej 60 miesięcy | 10 |  |

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

UMOWA nr…../2013

Zawarta w Warszawie w dniu ………… 2013 r. pomiędzy:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (kod 03-301) przy ul. Jagiellońskiej 80, tel. (022) 811-32-31, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000130051, posiadającym NIP 525-000-83-82 zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

- Dyrektor ITS – dr inż. Andrzej Wojciechowski,

- Główny Księgowy – Hanna Dzikowska,

a  firmą …………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………..pod adresem …………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w……………………………………………………………………………., …………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowana przez:

1. ………………………………………………

2.  …………………………………………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

- sprzedaż, dostawa, kalibracja, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę systemu goniofotometrycznego. Podstawowe wymagania dotyczące systemu goniofotometrycznego zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i pozostają zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ……………

- kompleksowe przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie stosowania, funkcji i sposobu używania systemu goniofotometrycznego,

- kompleksowa obsługa serwisowa dostarczonego systemu goniofotometrycznego w zakresie:

  - udzielenia gwarancji jakości;

  - dostarczenia i wymiany w okresie gwarancji części zużywających się z częstotliwością zalecaną przez producenta zapewniającą ciągłość pracy systemu goniofotometrycznego;

  - wykonania przeglądów konserwacyjnych systemu goniofotometrycznego w okresie gwarancji;

  - konsultacji w sprawach dotyczących użytkowania systemu goniofotometrycznego.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony system goniofotometryczny spełnia wymagania opisane w załączniku nr 1.

§2

- Wykonawca oświadcza, że zakres i parametry przedmiotu niniejszej umowy oraz warunki dostawy  są  zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia …………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ……… tel. ……………. a ze strony Wykonawcy …………………...tel. ………….

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy mogą zostać zmienione na piśmie na wniosek strony, którą reprezentują.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust 1 pkt (i) jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Strony zobowiązują się do wykonania zobowiązań wzajemnych.

- Przeniesienie prawa własności systemu goniofotometrycznego na Zamawiającego nastąpi w momencie podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu końcowego odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

§3 WARTOŚĆ UMOWY

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w szczególności w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto (słownie: …………………………), w tym podatek VAT wynosi …………..zł (słownie: …………………………….). Kwota powyższa obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie za realizację dostawy, za przeniesienie prawa własności systemu goniofotometrycznego, szkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego podczas odbioru końcowego, dostarczenie systemu goniofotometrycznego do siedziby Zamawiającego, zainstalowanie, uruchomienie, koszty opłat celnych i odbioru końcowego. Kwota obejmuje także wszystkie inne koszty takie jak opłaty i podatki, w tym koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty.

- Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, że posiadają odpowiednie środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia.

§4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty określonej w §3 ust. 1.

- Podstawą do rozliczenia umowy są faktura i protokół ze szkolenia oraz protokół odbioru końcowego.

§5 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

## Strony ustalają terminy i warunki realizacji:

## Termin dostawy systemu goniofotometrycznego wynosi nie więcej niż 90 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

## System goniofotometryczny zostanie dostarczony przez Wykonawcę jednorazowo, w komplecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego. Koszt opakowania i ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Wykonawca.

- Dostarczony system goniofotometryczny zostanie sprawdzony pod względem jego zgodności z dokumentami przewozowymi. Dostawa przedmiotu umowy powinna być zrealizowana w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 15:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku likwidacji lub upadłości Wykonawcy lub dokument gwarancyjny producenta, kompletną dokumentację i instrukcję użytkowania systemu goniofotometrycznego w dwóch egzemplarzach a Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentów gwarancyjnych tj. oświadczenia lub gwarancji producenta oraz instrukcji w protokole odbioru przedmiotu umowy.

- Po dostarczeniu Wykonawca przeprowadzi montaż i uruchomienie systemu goniofotometrycznego oraz wykona badania wstępne, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu.

- Szkolenie dla 3 pracowników Zamawiającego odbędzie się bezpośrednio po przeprowadzeniu montażu, uruchomieniu i odbiorze końcowym. Szkolenie powinno objąć konstrukcję, sposoby montażu, obsługi i użytkowanie systemu goniofotometrycznego. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem ze szkolenia i wystawieniem stosownego dokumentu dla osób uczestniczących.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego po montażu i uruchomieniu systemu goniofotometrycznego. Przed procedurą odbioru końcowego Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące wg ISO 17025.

- W ramach odbioru końcowego Wykonawca wspólnie z wyznaczonym przez Zamawiającego personelem Zamawiającego przeprowadzi badania wstępne - testy niezbędne do oceny braku uszkodzeń zewnętrznych i prawidłowego działania, w tym powtarzalności wyników. Miejsce testów wskaże i zabezpieczy Zamawiający. Na podstawie wyników tych testów Wykonawca jest zobowiązany wykazać ich zgodność z parametrami, wymaganiami i charakterystyką przedmiotu umowy. Pozytywny odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, bez uwag i zastrzeżeń.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy w kwocie, o której mowa w §3 ust 1 umowy, tj. …………. zł brutto (słownie: ………………………………………) zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, do której będą załączone kopia protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń oraz kopia protokołu ze szkolenia.

- Podstawą do rozliczenia umowy jest pozytywny wynik odbioru końcowego potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń i uwag, o którym mowa w §5 ust. 7 oraz przeszkolenie pracowników, o którym mowa w §5 ust. 5 potwierdzone protokołem ze szkolenia.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru i podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu ze szkolenia i protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kopiami protokołów odbioru końcowego i protokołu ze szkolenia wpłaci na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze wynagrodzenie określone w niniejszej umowie.

- Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

###### INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80

03-301 Warszawa

- Regon 000127692

NIP 525-000-83-82

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w (złotych polskich/EURO zgodnie z ofertą) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§7 OPAKOWANIE

- Dostawa systemu goniofotometrycznego zostanie dokonana przez Wykonawcę z użyciem zwyczajowego opakowania zabezpieczającego tego rodzaju urządzenia przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§8 GWARANCJA

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony system goniofotometryczny jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 8 miesięcy przed dniem dostawy i nieużywany.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego systemu goniofotometrycznego na okres  ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia/awarii wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca do protokołu odbioru końcowego załącza dane niezbędne do ważności gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji systemu goniofotometrycznego usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie jego poprawnego tj. zgodnego z instrukcją użytkowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie bezpłatnie dokonywał okresowych przeglądów i konserwacji systemu goniofotometrycznego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu (w siedzibie Zamawiającego) i konieczności dostarczenia systemu goniofotometrycznego lub jego elementów do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia uszkodzonego systemu goniofotometrycznego lub jego elementów do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym system goniofotometryczny lub jego element ulegnie uszkodzeniu i będzie naprawiany w ramach gwarancji, a uszkodzenia mogą wpływać na dokładność pomiaru, to musi być ponownie kalibrowany i należy dostarczyć świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące wg ISO 17025 na koszt producenta lub wykonawcy.

- W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego systemu goniofotometrycznego lub jego elementów będzie dłuższy niż 2 miesiące lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany systemu goniofotometrycznego lub jego elementy na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z naprawą gwarancyjną oraz z ewentualną wymianą systemu goniofotometrycznego lub jego elementów na nowe, jego wysyłką, wraz ubezpieczeniem, a także z odbiorem lub wymianą części zamiennych, łącznie z odprawą celną i czynnościami na granicy we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.

- Gwarancja obejmuje tylko roszczenia dotyczące wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. W przypadku wymiany lub naprawy okres gwarancji na system goniofotometryczny zostanie przedłużony o czas trwania wymiany lub naprawy gwarancyjnej.

- Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, wszystkie koszty czynności gwarancyjnych, w tym takie jak koszty przejazdu i pobytu serwisu u Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie w kwestii upoważnienia producenta do reprezentacji lub przedstawicielstwa

§9 KARY UMOWNE

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy określonego w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,05 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w § 3 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu dostawy, lub niespełnienia wymagań co do odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy i gdy Zamawiający oświadczy na piśmie, iż rozwiązuje w ten sposób umowę, Wykonawca w ciągu 14 dni od terminu takiego rozwiązania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 15% wartości umowy określonej w §3 ust 1 umowy wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego w terminie określonym w §6 ust.3 umowy ustalonej należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od niezapłaconej faktury.

§10 SIŁA WYŻSZA

- Strony zwolnione są czasowo z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli niemożliwość ich realizacji spowodowana jest siłą wyższą.

- Przypadki siły wyższej są zdefiniowane jako przypadki o charakterze niezwykłym, które wystąpiły po podpisaniu umowy, były niemożliwe do przewidzenia przez strony oraz znajdują się poza kontrolą stron.

- Warunkiem powołania się na siłę wyższą jest natychmiastowe powiadomienie listem poleconym drugiej strony o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i jej ustąpieniu.

§11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie sytuacje sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o postanowienia niniejszej umowy będą rozstrzygane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zakazuje się jakichkolwiek zmian postanowień umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy zmiana ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy podczas testów odbioru końcowego dostęp do laboratorium i odpowiednich mediów.

- Wszelkie zmiany adresów siedziby lub adresów kontaktowych należy podawać niezwłocznie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna zamawiającego dla systemu goniofotometrycznego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

...................................................		...................................................

/nazwa i adres zamawiającego/			          		  /miejscowość data/

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny

..................................................................................................................................................................................................................................

- adres

..................................................................................................................................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ........................................................................................................................................................................................................................

- adres elektroniczny ........................................................................................................................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „dostawę systemu goniofotometrycznego”- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Płatność powinna nastąpić w walucie ………..……………….(Złoty / EURO – wybrane wpisać).

ZŁOTY:

Cena netto:……………………………………………………………………………………………………......ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

EURO:

Cena netto:………………………………………………………………………………………………......EURO

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena netto stanowi równowartość………………………………………………..………………….ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Udzielimy gwarancji na …………miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

- Miejsce realizacji i warunki płatności są określone we wzorze umowy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ ................................................................................

Dokumenty wymienione w p. ......................... stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

..........................dnia...............      Podpisano .............................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

## Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu goniofotometrycznego”,  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia.......................               Podpisano

.................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu goniofotometrycznego”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia.......................               Podpisano

.................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw

| Nazwa Wykonawcy ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr dowodu | Wartość dostawy (cena brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy dostawy, Adres. |

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  do reprezentowania firmy)

................................, dnia .................................

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru końcowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru końcowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

| - Lp. | - Nazwa przedmiotu umowy lub modułu lub urządzenia | - Nr seryjny | - Okres gwarancji do dnia | - Instrukcja obsługi | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami opisanymi w umowie (badania wstępne):

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8 – Wzór protokołu ze szkolenia

....................., dnia ........................

Protokół ze szkolenia

- Miejsce szkolenia: ……………………………………………………………………………….

- Data szkolenia: ……………………………

- Firma Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Firma Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Zakres szkolenia:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Prowadzący szkolenie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Uczestnicy szkolenia:

- 1.………………………………………………………………………………………………….

- 2.………………………………………………………………………………………………….

- 3.………………………………………………………………………………………………….

- 4.………………………………………………………………………………………………….

- 5.………………………………………………………………………………………………….

- 6.………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie przydatności szkolenia:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie kompletności szkolenia:

- Tak*

- Nie*

Potwierdzenie wydania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu:

- Tak*

- Nie*

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę systemu goniofotometrycznego”, oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca :

n  nie należy do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę):

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania 
w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

...........................................dnia.......................               Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

Wykonawca, który chce być rozliczny w EURO musi podać kwotę netto w EURO. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć też na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Jeżeli zostałaby złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.