Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna -formularz do oceny jakości technicznej

- parametry minimalne:

Dostawa dwu systemowego zestawu wytwarzania grafenu oraz cienkich powłok krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej.

- Wytwarzanie grafenu metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej

| Wymagane parametry | Charakterystyka oferowanego rozwiązania: |
| --- | --- |
| Reaktor kwarcowy dla substratów o średnicy do 50 mm |  |
| Możliwość stosowania co najmniej czterech nie zależnie dozowanych gazów roboczych z indywidulna kontrola przepływu (kontrolery MFC) |  |
| Układ grzejny umożliwiający uzyskanie temperatury co najmniej 1100 st. C |  |
| Pomiary temperatury w trzech strefach, |  |
| Jednorodny rozkład temperatury w komorze reaktora (różnice nie wyższe niż 1 st. C) |  |
| Możliwość precyzyjnej kontroli i automatycznej rejestracji ciśnienia wewnątrz reaktora kwarcowego |  |
| Minimalna wartość ciśnienia <=50 mTorr, maksymalna >= 750 Torr |  |
| Oprogramowanie sterujące nastawami do precyzyjnego przepływu gaz, ciśnienia, temperatury, oraz monitorujące stan bezpieczeństwa systemu |  |
| Łącze internetowe umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia wraz z czynnościami serwisowymi (kontrola stanu pracy), aktualizacją oprogramowania |  |
| system umożliwiający automatyczne i prawidłowe zamkniecie w przypadku awarii |  |
| Dodatkowa pompa usuwająca osady z komory procesowej |  |
| Wymiennik ciepła woda – powietrze umożliwiający ograniczenie zużycia wody chłodzącej przez system |  |

- Osadzanie cienkich powłok krzemowych.

| Wymagane parametry | Charakterystyka oferowanego rozwiązania: |
| --- | --- |
| Reaktor kwarcowy z możliwością pracy na substratach o średnicy do 50 mm |  |
| Możliwość stosowania co najmniej sześciu nie zależnie dozowanych linii gazów roboczych z indywidulna kontrola przepływu (kontrolery MFC) |  |
| Układ grzejny umożliwiający uzyskanie temperatury co najmniej 1100 st. C |  |
| Pomiary temperatury w trzech strefach |  |
| Jednorodny rozkład temperatury w komorze reaktora (różnice nie wyższe niż 1 st. C) |  |
| Możliwość precyzyjnej kontroli i automatycznej rejestracji ciśnienia wewnątrz reaktora kwarcowego |  |
| Mikser gazów roboczych |  |
| Wymiennik ciepła woda – powietrze umożliwiający ograniczenie zużycia wody chłodzącej przez system |  |
| Pochłaniacz gazów po procesowych ( scrubber ) |  |
| Łącze internetowe umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia wraz z czynnościami serwisowymi (kontrola stanu pracy), aktualizacją oprogramowania |  |

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

UMOWA nr …./2013

Zawarta w Warszawie w dniu  ………………………... pomiędzy:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa (tel. 22 43-85-400), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000130051, nr NIP: 525-00-08-382, nr REGON: 000127692, reprezentowanym przez:

- Dyrektor ITS – dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego

- zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………..pod adresem …………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w……………………………………………………………………………., ………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

- zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

    - Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zestawu składającego się z systemu do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej, w dalszej części umowy zwanego aparaturą badawczą. Podstawowe wymagania dotyczące aparatury badawczej zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i pozostają zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia …………………...

    - kompleksowe przeszkolenie maksymalnie 3 pracowników Zamawiającego w zakresie określonym w § 3 ust. 3 lit. b) oraz w § 3 ust. 12 niniejszej umowy;

    - kompleksowa obsługa serwisowa dostarczonej aparatury badawczej w zakresie:

      - udzielenia gwarancji jakości;

      - konsultacji w sprawach dotyczących użytkowania aparatury badawczej;

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Strony zobowiązują się do wykonania zobowiązań wzajemnych.

§ 2 PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji umowy każda ze Stron wyznacza swoich Przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego:

Imię, nazwisko: Marcin Grobelny

E-mail: marcin.grobelny@its.waw.pl

Tel.:  (22) 43-85-325

Ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ………………………

E-mail: …………………………………

Tel.:  ……………………………………..

- W przypadku zmiany osób upoważnionych do bieżących kontaktów Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.

§3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Termin dostawy przedmiotu umowy wynosi 210 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona odbioru wstępnego przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy lub producenta. Koszt odbioru wstępnego pokrywa Wykonawca.

- Odbiór wstępny, o którym w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie polegał na:

- Wykonaniu badań wstępnych, polegających na przeprowadzeniu testów technologicznych oraz na wykonaniu próbek z powłokami grafenowymi oraz krzemowymi, niezbędnych do oceny zgodności parametrów oferowanej aparatury badawczej z parametrami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wstępnym przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie większej niż 3 pracowników w zakresie obsługi aparatury badawczej oraz przeprowadzania procesów wytwarzania warstw grafenowych oraz cienkich warstw krzemowych.

- Pozytywny odbiór wstępny zostanie potwierdzony protokołem odbioru wstępnego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Warunkiem przystąpienia przez Strony umowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu jest podpisanie protokołu odbioru wstępnego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- O terminie realizacji odbioru wstępnego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz o terminie realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 lit. a),  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wysyłając informację o planowanej dacie: faxem (nr 22/43-85-401) lub pocztą elektroniczną na adres: marcin.grobelny@its.waw.pl

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 lit. a) umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę jednorazowo, w komplecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego. Koszt opakowania i ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Dostawa powinna być zrealizowana w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą badawczą:

- Karty gwarancyjne, które zostaną podpisane po odbiorze końcowym,

- Kopie odpowiednich dokumentów lub oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązujących wymagań, określonych w dyrektywach w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (CE).

- Dwa egzemplarze instrukcji użytkowania aparatury badawczej w języku polskim

Zamawiający potwierdzi odbiór  w/w dokumentów w protokole odbioru końcowego.

- Po dostarczeniu, Wykonawca przeprowadzi montaż i uruchomienie aparatury badawczej oraz wykona badania końcowe, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego po montażu i uruchomieniu aparatury badawczej. W ramach odbioru końcowego Wykonawca wspólnie z wyznaczonym przez Zamawiającego personelem Zamawiającego przeprowadzi badania końcowe - testy niezbędne do oceny braku uszkodzeń i prawidłowego działania oraz testy porównawcze tj. testy zachowania przez aparaturę badawczą parametrów badanych w czasie badań wstępnych, o których mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu oraz porównanie parametrów powłok grafenowych i krzemowych wytworzonych w trakcie odbioru wstępnego i w trakcie odbioru końcowego.  Miejsce testów wskaże i zabezpieczy Zamawiający. Na podstawie wyników tych testów Wykonawca jest zobowiązany wykazać ich zgodność z parametrami, wymaganiami i charakterystyką przedmiotu umowy. Pozytywny odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Warunkiem przystąpienia przez Strony umowy do szkolenia końcowego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu jest podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie większej niż 3 pracowników. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony umowy w wymiarze 18 godzin (maksymalnie 6 godziny dziennie). Szkolenie końcowe zakończy się nie później niż w okresie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie końcowe obejmie w szczególności: konstrukcję, sposoby obsługi i użytkowania dostarczonej aparatury badawczej, metody wytwarzania warstw technikami CVD i LPCVD oraz konserwację dostarczonej aparatury badawczej. Pozytywne przeprowadzenie szkolenia końcowego zostanie potwierdzone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu z pracowników imienne zaświadczenie potwierdzające ich przeszkolenie, w zakresie o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uważać się będzie dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy protokołu ze szkolenia bez uwag i zastrzeżeń.

- Czynności podpisania protokołów, o których mowa w ust. 4, 10 i 12 niniejszego paragrafu, w imieniu Zamawiającego dokona Marcin Grobelny a w imieniu Wykonawcy ……………………………..

§4 WARTOŚĆ UMOWY

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w szczególności w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………….. zł (słownie: ………………………………….. ………./100), w tym podatek VAT wynosi ……………………..  zł (słownie: ……………………………. ……../100). Kwota powyższa obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności aparatury badawczej, dostarczenie aparatury badawczej do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie, koszt szkolenia wstępnego i szkolenia końcowego oraz koszt odbioru wstępnego i odbioru końcowego. Kwota obejmuje także wszystkie inne koszty takie jak opłaty i podatki, w tym koszt odprawy celnej i wszelkich czynności na granicy, koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone w 2 transzach:

- pierwsza transza w wysokości 60 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w § 4 ust 1 umowy tj. .……………….. (słownie: ……………………………………..  …/100), w tym podatek VAT wynosi …………………………… (słownie: ……………………………………… …/100), po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru wstępnego bez uwag i zastrzeżeń;

- druga transza w wysokości 10 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w § 4 ust 1 umowy tj. .……………….. (słownie: ……………………………………..  …/100), w tym podatek VAT wynosi …………………………… (słownie: ……………………………………… …/100), po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu ze szkolenia bez uwag i zastrzeżeń.

- Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia w wysokości 30 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w  § 4 ust 1 umowy tj. ………………. ((słownie: ……………………………………..  …/100), w tym podatek VAT wynosi …………………………… (słownie: ……………………………………… …/100),  Wpłata zaliczki nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia ………….. na rachunek Wykonawcy. W przypadku braku wpłaty zaliczki Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku  Zamawiającego.

- Zaliczka ulega zwrotowi w przypadku:

    - jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 2;

    - rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony;

- Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, że posiadają odpowiednie środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty określonej w  ust. 1 niniejszego paragrafu.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a) umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, do której załączona będzie kopia protokołu odbioru wstępnego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b) umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, do której załączona będzie kopia protokołu ze szkolenia, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiednio protokołu  odbioru wstępnego i protokołu ze szkolenia bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z kopią odpowiedniego protokołu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, wpłaci wynagrodzenie określone w niniejszej umowie na rachunek Wykonawcy …………………………………………………..

- Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80 ; 03-301 Warszawa

Regon 000127692

NIP 525-00-08-382

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku  Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§6 OPAKOWANIE

Dostawa aparatury badawczej zostanie zrealizowana przez Wykonawcę z użyciem zwyczajowego opakowania zabezpieczającego tego rodzaju aparaturę przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§7 GWARANCJA

- Wykonawca gwarantuje, ze dostarczona aparatura badawcza jest fabrycznie nowa i nieużywana.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonej aparatury badawczej na okres …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia/awarii wynosi 2 miesiące licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca do protokołu odbioru końcowego załącza dane niezbędne do ważności gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszystkie, wykryte podczas eksploatacji aparatury badawczej usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie ich poprawnego tj. zgodnego z instrukcją użytkowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw gwarancyjnych. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu (w siedzibie Zamawiającego) i konieczności dostarczenia aparatury badawczej do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia w/w aparatury, do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

- W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonej aparatury badawczej będzie dłuższy niż 2 miesiące lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt w/w aparaturę na nową, taką samą lub inną uzgodnioną z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności związanych z naprawami gwarancyjnymi oraz z ewentualną wymianą aparatury badawczej lub jej podzespołów na nowe, ich wysyłką, wraz z ubezpieczeniem, łącznie z odprawą celną i czynnościami na granicy we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.

- Gwarancja obejmuje tylko roszczenia dotyczące wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. W przypadku wymiany lub naprawy okres gwarancji na aparaturę badawczą zostanie przedłużony o czas trwania wymiany lub naprawy gwarancyjnej.

- Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, wszystkie koszty czynności gwarancyjnych, w tym takie jak koszty przejazdu i pobytu serwisu u Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie w kwestii upoważnienia producenta do reprezentacji lub przedstawicielstwa.

§8 KARY UMOWNE WYPOWIEDZENIE UMOWY

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w  § 4 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu dostawy przedmiotu umowy, lub niespełnienia wymagań co do odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy i gdy Zamawiający oświadczy na piśmie, iż rozwiązuje w ten sposób umowę, Wykonawca w ciągu 14 dni od terminu takiego rozwiązania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od następnego dnia od daty zawarcia umowy, oraz zwróci Zamawiającemu wypłaconą transzę, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. a) umowy i zaliczkę, o której mowa w § 4 ust. 3.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego w terminie określonym w § 5 ust. 3 umowy ustalonej należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od niezapłaconej faktury.

§9 SIŁA WYŻSZA

- Strony zwolnione są czasowo ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli niemożliwość ich realizacji spowodowana jest siłą wyższą.

- Przypadki siły wyższej są zdefiniowane jako przypadki o charakterze niezwykłym, które wystąpiły po podpisaniu umowy, były niemożliwe do przewidzenia przez strony oraz znajdują się poza kontrolą stron.

- Warunkiem powołania się na siłę wyższą jest natychmiastowe powiadomienie listem poleconym drugiej strony o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i jej ustąpieniu.

§10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie sytuacje sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o postanowienia niniejszej umowy będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zakazuje się jakichkolwiek zmian postanowień umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy zmiana ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany adresów siedziby lub adresów kontaktowych należy podawać niezwłocznie.

Zamawiający						Wykonawca

……….…………………			                 		…………..………………

Załącznik nr 1

| Wymagane parametry | Charakterystyka oferowanego rozwiązania: |
| --- | --- |
| Reaktor kwarcowy dla substratów o średnicy do 50 mm |  |
| Możliwość stosowania co najmniej czterech nie zależnie dozowanych gazów roboczych z indywidulna kontrola przepływu (kontrolery MFC) |  |
| Układ grzejny umożliwiający uzyskanie temperatury co najmniej 1100 st. C |  |
| Pomiary temperatury w trzech strefach, |  |
| Jednorodny rozkład temperatury w komorze reaktora (różnice nie wyższe niż 1 st. C) |  |
| Możliwość precyzyjnej kontroli i automatycznej rejestracji ciśnienia wewnątrz reaktora kwarcowego |  |
| Minimalna wartość ciśnienia <=50 mTorr, maksymalna >= 750 Torr |  |
| Oprogramowanie sterujące nastawami do precyzyjnego przepływu gaz, ciśnienia, temperatury, oraz monitorujące stan bezpieczeństwa systemu |  |
| Łącze internetowe umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia wraz z czynnościami serwisowymi (kontrola stanu pracy), aktualizacją oprogramowania |  |
| system umożliwiający automatyczne i prawidłowe zamkniecie w przypadku awarii |  |
| Dodatkowa pompa usuwająca osady z komory procesowej |  |
| Wymiennik ciepła woda – powietrze umożliwiający ograniczenie zużycia wody chłodzącej przez system |  |

- Osadzanie cienkich powłok krzemowych.

| Wymagane parametry | Charakterystyka oferowanego rozwiązania: |
| --- | --- |
| Reaktor kwarcowy z możliwością pracy na substratach o średnicy do 50 mm |  |
| Możliwość stosowania co najmniej sześciu nie zależnie dozowanych linii gazów roboczych z indywidulna kontrola przepływu (kontrolery MFC) |  |
| Układ grzejny umożliwiający uzyskanie temperatury co najmniej 1100 st. C |  |
| Pomiary temperatury w trzech strefach |  |
| Jednorodny rozkład temperatury w komorze reaktora (różnice nie wyższe niż 1 st. C) |  |
| Możliwość precyzyjnej kontroli i automatycznej rejestracji ciśnienia wewnątrz reaktora kwarcowego |  |
| Mikser gazów roboczych |  |
| Wymiennik ciepła woda – powietrze umożliwiający ograniczenie zużycia wody chłodzącej przez system |  |
| Pochłaniacz gazów po procesowych ( scrubber ) |  |
| Łącze internetowe umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia wraz z czynnościami serwisowymi (kontrola stanu pracy), aktualizacją oprogramowania |  |

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny

..................................................................................................................................................................................................................................

- adres

..................................................................................................................................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ........................................................................................................................................................................................................................

- adres elektroniczny ........................................................................................................................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu składającego się z systemu do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej”

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto:……………………………………………………………………………………………………......ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 210 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Udzielimy gwarancji na …………miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

- Miejsce realizacji i warunki płatności są określone we wzorze umowy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ ................................................................................

Dokumenty wymienione w p. ......................... stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

..........................dnia...............      Podpisano .............................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

## Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu składającego się z systemu do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej”,  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia.......................               Podpisano

.................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu składającego się z systemu do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia.......................               Podpisano

.................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw

| Nazwa Wykonawcy ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr dowodu | Wartość dostawy (cena brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy dostawy, Adres. |

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  do reprezentowania firmy)

................................, dnia .................................

Załącznik nr 7a) – Wzór protokołu odbioru wstępnego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru wstępnego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Przedmiot odbioru:

- Wykonanie badań wstępnych, polegających na przeprowadzeniu testów technologicznych oraz na wykonaniu próbek z powłokami grafenowymi oraz krzemowymi, niezbędnych do oceny zgodności parametrów oferowanej aparatury badawczej z parametrami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- Wstępne przeszkolenie pracowników Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie większej niż 3 pracowników w zakresie obsługi aparatury badawczej oraz przeprowadzania procesów wytwarzania warstw grafenowych oraz cienkich warstw krzemowych.

Potwierdzenie realizacji pkt a)

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie kompletności przeszkolenia pracowników (pkt b)):

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Uczestnicy szkolenia:

- 1.………………………………………………………………………………………………….

- 2.………………………………………………………………………………………………….

- 3.………………………………………………………………………………………………….

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 7b) – Wzór protokołu odbioru końcowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru końcowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

| - Lp. | - Nazwa przedmiotu umowy lub modułu lub urządzenia | - Nr seryjny | - Znak CE | - Okres gwarancji do dnia | - Instrukcja obsługi | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami opisanymi w umowie (badania wstępne):

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8 – Wzór protokołu ze szkolenia

....................., dnia ........................

Protokół ze szkolenia

- Miejsce szkolenia: ……………………………………………………………………………….

- Data szkolenia: ……………………………

- Firma Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Firma Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Zakres szkolenia:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Prowadzący szkolenie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Uczestnicy szkolenia:

- 1.………………………………………………………………………………………………….

- 2.………………………………………………………………………………………………….

- 3.………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie przydatności szkolenia:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie kompletności szkolenia:

- Tak*

- Nie*

Potwierdzenie wydania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu:

- Tak*

- Nie*

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu składającego się z systemu do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej”, oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca :

n  nie należy do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę):

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania 
w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

...........................................dnia.......................               Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.