Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZ-26.17.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Spektrofotometr do pomiarów barwy i połysku powierzchni

Pomiary barwy:

Geometria pomiaru: 45c:0

Zgodność z normami: CIE nr 15 (2004)

Element rozszczepiający: siatka dyfrakcyjna

Zakres widmowy: 360nm - 740nm

Rozdzielczość widmowa: ≤10nm

Zakres reflektancji: 0 ÷ 170% (rozdzielczość 0,01%)

Obserwator normalny: 2 i 10

Źródło światła: ksenonowa lampa wyładowcza

Oświetlacz: iluminant A, C, D65

Pole pomiaru:  8÷12mm

Powtarzalność wyników: wartości chromatyczności odchylenie standardowe E*ab ≤ 0,1

Zgodność międzyprzyrządowa: E*ab ≤ 0,2

Wyświetlane wartości: wartości spektralne (cyfrowe i na wykresie), wartości kolorymetryczne (cyfrowe i na wykresie), różnica barwy, ocena zgodności wyniku

Wartości kolorymetryczne: L*a*b, Yxy, XYZ, E*ab, E*94, E*00

Pomiary połysku:

Kat pomiaru: 60

Zakres pomiarowy: 2÷200 GU (rozdzielczość 0,01 GU)

Powtarzalność wyników: odchylenie standardowe dla zakresu 0÷10 GU ±0,2 GU; 10÷100 GU ±0,5 GU

Parametry ogólne:

Czas pomiaru: ≤ 5sek (od wciśnięcia przycisku)

Urządzenie przenośne

Zintegrowany wyświetlacz do prezentacji wyników

Język interfejsu: angielski lub polski

Zasilanie: wymienna bateria oraz sieciowe (w komplecie dedykowany zasilacz AC 230V)

Wydajność baterii: ~ 2000 pomiarów

Pamięć kalibracji i wyników pomiarów: 2000 pomiarów

Złącze USB

Wymiary urządzenia: ≤ 100 x 100 x 250 mm

Masa: ≤ 1kg (wraz z baterią)

Temperatura robocza: 10 ÷ 30C

Zestaw płytek wzorcowych do kalibracji urządzenia

Protokół kalibracji urządzenia