| Formularz istotnych warunków zamówienia | Wartość parametru lub Spełnia/ Niespełnia |
| --- | --- |
| Pomiary barwy: |  |
| Geometria pomiaru: 45c:0 |  |
| Zgodność z normami: CIE nr 15 (2004) |  |
| Element rozszczepiający: siatka dyfrakcyjna |  |
| Zakres widmowy: 360nm - 740nm |  |
| Rozdzielczość widmowa: ≤10nm |  |
| Zakres reflektancji: 0 ÷ 170% (rozdzielczość 0,01%) |  |
| Obserwator normalny: 2 i 10 |  |
| Źródło światła: ksenonowa lampa wyładowcza |  |
| Oświetlacz: iluminant A, C, D65 |  |
| Pole pomiaru: 8÷12mm |  |
| Powtarzalność wyników: wartości chromatyczności odchylenie standardowe E*ab ≤ 0,1 |  |
| Zgodność międzyprzyrządowa: E*ab ≤ 0,2 |  |
| Wyświetlane wartości: wartości spektralne (cyfrowe i na wykresie), wartości kolorymetryczne (cyfrowe i na wykresie), różnica barwy, ocena zgodności wyniku |  |
| Wartości kolorymetryczne: L*a*b, Yxy, XYZ, E*ab, E*94, E*00 |  |
| Pomiary połysku: |  |
| Kat pomiaru: 60 |  |
| Zakres pomiarowy: 2÷200 GU (rozdzielczość 0,01 GU) |  |
| Powtarzalność wyników: odchylenie standardowe dla zakresu 0÷10 GU ±0,2 GU; 10÷100 GU ±0,5 GU |  |
| Parametry ogólne: |  |
| Czas pomiaru: ≤ 5sek (od wciśnięcia przycisku) |  |
| Urządzenie przenośne |  |
| Zintegrowany wyświetlacz do prezentacji wyników |  |
| Język interfejsu: angielski lub polski |  |
| Zasilanie: wymienna bateria oraz sieciowe (w komplecie dedykowany zasilacz AC 230V) |  |
| Wydajność baterii: ~ 2000 pomiarów |  |
| Pamięć kalibracji i wyników pomiarów: 2000 pomiarów |  |
| Złącze USB |  |
| Wymiary urządzenia: ≤ 100 x 100 x 250 mm |  |
| Masa: ≤ 1kg (wraz z baterią) |  |
| Temperatura robocza: 10 ÷ 30C |  |
| Zestaw płytek wzorcowych do kalibracji urządzenia |  |
| Protokół kalibracji urządzenia |  |

.................................................................

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy